课程项目技术总结报告

可穿戴心电分析智能体 ecg_agent

算法落地、五层防误报与工程复现

姓名：毛冠杰　　学号：24376224

课程项目：便携式多导联心脏检测仪

2026 年 10 月

系统运行界面：203 号记录，30 分钟分析结果

# 摘要

本报告总结课程项目「便携式多导联心脏检测仪」的算法交付物 ecg_agent 的设计、实现、复现与完善过程。系统以 numpy / scipy 自实现心电分析管线，包含预处理、质量评估、QRS 检测、HRV 与心律异常筛查；在筛查之后串联五层防误报策略（质量门控、分级、二次确认、人审兜底、个体定标），并提供年龄 / 性别 / BMI 人群先验、图文报告、DeepSeek 表达层与模拟实时监测。

项目文档记录的全库指标为：QRS 检测 Se 99.22% / PPV 98.81%，房颤样筛查 Se 91.7% / Sp 93.6%，室性早搏 Se 94.8% / PPV 85.5%；五层消融把窦律时段报警率从 5.95 降到 1.84 次/小时（−69%），代价是房颤检出从 6/6 变为 5/6。本次工作复跑了随包记录中的 100 / 114 / 203 与演示流程，并重点解决了随包虚拟环境指向他人路径、实时监测窗口过短、人群阈值与 L2/L3 硬编码阈值不一致等问题。

报告同时记录了开发过程中遇到的真实问题，包括 114 / 203 低幅记录的 QRS 漏检与由此产生的假事件、实时监测 30 秒窗口取不到房颤窗、儿科房颤筛查不可验证等，并给出处理方式与仍然存在的限制。最后给出安装方法、核心源代码、复现命令、个人心得与对课程的建议。

关键词：心电分析；QRS 检测；房颤筛查；五层防误报；个体定标；可复现性

目　录

打开文档后右键“更新域”生成目录

# 1　项目背景与目标

## 1.1　课程要求与项目定位

课程要求点名两件事：一是用 AI 智能体简化调研及算法基本编写，完成基本算法落地；二是重点防误报错报，用多重策略保证精确性。前者要求系统能跑、能算；后者要求系统在真实信号上不乱报。两者合在一起，实际上是一个产品问题：不是把准确率做高，而是让每一个提示都能被复核、被解释、被追责。

ecg_agent 的定位是「算法主线 + 最小智能体外壳」：算法链路全部自实现，五层策略可单独开关，所有输出停在「疑似 / 建议就医复核」，不做诊断、不做预警。大模型只负责把结构化结果改写成普通人能看懂的解读，不参与任何判断。

## 1.2　要解决的问题

心电分析的误差有三个主要来源：信号质量（基线漂移、工频、肌电、运动伪差）、检测器（QRS 漏检 / 误检）、人群差异（儿童、老年、肥胖、孕期）。如果只在最后加一个阈值，误报会被放大；如果只追求敏感度，系统会变成「狼来了」。项目调研报告引用的 ICU 数据中，传统监护的假阳性比例高达 88.8%，这正是五层策略要解决的问题。

因此项目把「质量门控—分级—二次确认—人审—个体定标」做成可开关的五层，每一层都留下决策日志；同时把年龄、性别、BMI 作为先验，叠加在个体基线定标之前。这样既能压误报，又能在被追问时指出「是哪一层、因为什么压掉的」。

## 1.3　交付物与验收口径

表 1　项目交付物

| 序号 | 交付物 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算法链路（预处理→质量→QRS→HRV→筛查） | src/ecg_agent/algorithms/ | 完成 |
| 2 | 五层防误报策略 | src/ecg_agent/layers/strategy.py | 完成 |
| 3 | 房颤筛查模型 | models/af_logreg.joblib | 完成 |
| 4 | 智能体外壳（工具编排 + 决策日志 + 报告） | src/ecg_agent/agent/ | 完成 |
| 5 | 人群参数（年龄 / 性别 / BMI） | src/ecg_agent/subject.py | 本次新增 |
| 6 | 网页端与模拟实时监测 | app.py | 完成 / 本次修复 |
| 7 | 指标与消融脚本 | scripts/ | 完成 |
| 8 | 技术报告与汇报 PPT | docs/ | 本次完成 |

验收口径沿用了调研报告的定义：每层单独报数、串联后总报数、有效监测时长占比。所有指标都能用 scripts/ 下的脚本复跑；所有输出都必须是提示级措辞。

# 2　系统总体设计

## 2.1　功能地图

系统共八个功能模块，按数据流排列：数据接入、预处理与质量评估、QRS 检测与 HRV、心律异常筛查、五层防误报、人群参数、图文报告与 AI 解读、模拟实时监测。前四个模块解决「算得出来」，后四个模块解决「报得可信、说得清楚、跑得起来」。

## 2.2　总体架构

图 1 是系统的总体架构。上半部分是数据接入与五步分析管线；中间是五层防误报；下半部分是三个输出口：图文报告、AI 解读与追问、模拟实时监测。最下方是决策层与表达层的边界：决策层是规则与五层策略，同样输入必然同样输出；表达层只改写措辞，不参与判断。

图 1　ecg_agent 系统架构

## 2.3　数据与目录结构

表 2　主要目录与职责

| 目录 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/ecg_agent/algorithms/ | 预处理、质量、QRS、HRV、心律筛查、短记录摘要 | 纯 numpy / scipy 自实现 |
| src/ecg_agent/layers/ | 五层防误报策略 | 每层可单独开关 |
| src/ecg_agent/agent/ | 管线编排、报告渲染、LLM 表达层 | 决策日志与提示级措辞 |
| src/ecg_agent/io/ | MIT-BIH、PPG-DaLiA、外部数据库读取 | wfdb / h5py |
| src/ecg_agent/subject.py | 年龄 / 性别 / BMI 人群先验 | 本次新增 |
| app.py | Streamlit 网页端与实时监测 | 端口 8600 |
| data/ | mitdb 记录、PPG-DaLiA 缓存 | 随包 5 条 + S1 缓存 |
| models/ | af_logreg.joblib | RR 域逻辑回归 |
| scripts/ | 评测、消融、画图、数据准备 | 可复算 |
| docs/ | 算法进展、演示脚本、本报告 | 交付文档 |

## 2.4　技术选型与理由

算法层选择 numpy / scipy，不引入深度学习框架。原因有三点：第一，设备侧和小程序侧都希望离线、低功耗、可解释；第二，规则算法的每一个中间量都能打印进决策日志，便于复核；第三，CPU 上 30 分钟记录约 5 秒，接近 390 倍实时，已经够用。深度学习不是不能做，而是当前阶段没有必要，且会削弱可复现性。

数据接入用 wfdb 读 MIT-BIH，用 h5py 读 PPG-DaLiA 的 RespiBAN 文件；房颤筛查用 scikit-learn 的逻辑回归，按记录分组做 5 折交叉验证；模型用 joblib 持久化。网页端用 Streamlit，原因是本地启动快、组件够用、能把分析结果、图表、日志和下载放在同一页，适合课程演示和医生复核。

大模型选择 DeepSeek 的 OpenAI 兼容接口，只放在表达层：输入是结构化摘要（心率、HRV、事件、被压掉候选、决策日志、已知限制），输出是受检者能看懂的解读或追问回答。API Key 通过环境变量 DEEPSEEK_API_KEY 或项目根目录的 .ds_key 读取，不写入代码和仓库。

# 3　开发过程

这一章按实际顺序记录「怎么做的」。整个过程不是从零写代码，而是先复现、再核对、再补功能、最后验证和交付。这样做的原因是：原项目已经有一套完整的算法与文档，直接改代码容易把原有指标改坏；先把基线跑通、把数字对清楚，后面的改动才有参照。

## 3.1　第一步：把项目跑起来

拿到的是一个 695 MB 的压缩包，里面除了源码，还打进了 719 MB 的 .venv 和 2.7 万个文件。解压后先看 README 和安装说明，确认入口是 start_web.bat 和 scripts/demo.py。第一次启动就失败了：包里的 .venv/pyvenv.cfg 指向原作者电脑的 Python 路径（C:\Users\邹金洋\...），本机没有这个目录，python.exe 直接报「did not find executable」。

处理方式不是重新装一遍依赖，而是先改 pyvenv.cfg 的 home / executable / version，指向本机的 Python 3.13.7 和新的项目路径。改完后 .venv 里的 numpy、scipy、scikit-learn、streamlit、wfdb、h5py 都能正常导入，省掉了重新下载 700 MB 依赖的时间。随后跑 scripts/demo.py，四段演示全部通过，说明基线可用。

## 3.2　第二步：核对指标与真实行为

基线跑通不等于结论可信。我先复跑了演示里的三条记录：100 号（干净窦律）上报 0 个事件，203 号（房颤）上报 2 个事件，114 号（低幅噪声）裸阈值 37 条、五层后 6 条、压掉 55 条、有效监测占比 92.8%。这些数字与文档一致，说明五层策略的计数没有跑偏。

但在核对 114 号的报告时发现了问题：6 个上报事件里出现了「心动过缓 8–9 bpm，持续 76 秒」「长间歇 18.5 秒」这类生理上不可能的结果。进一步用 MIT-BIH 的逐拍标注核对：114 号 30 分钟窗口人工标注约 1870 拍，算法检出 1837 拍，总数接近；但分布不对——5–8 分钟段标注 168 拍，算法只检出 90 拍，最大 RR 间期算法 24.3 秒、标注 1.65 秒；全程最大 RR 算法 130.9 秒、标注 1.68 秒。结论很明确：不是病人真的停搏，是低幅信号在某一段集中漏检，把 RR 拉长了。203 号的 3.3 秒长间歇也一样，标注最大 RR 只有 1.85 秒。

这一步的价值在于：它把「演示数字好看」和「结论是否成立」分开了。后续写报告和做 PPT 时，114 号只讲「37 → 6 的压制过程与可审计性」，不再把 6 个事件当成成功案例；同时在「已知限制」里明确写出低幅漏检会产生假事件。

## 3.3　第三步：补功能与修边界

在基线可信之后，做了三组改动。第一组是人群参数：新增 src/ecg_agent/subject.py，把年龄分成八档，性别和 BMI 只对过速上限做弱修正；把人群先验放在 L5 个体定标之前，儿科不让 L5 放宽心率阈值，18 岁以下关闭房颤筛查。第二组是实时监测：把 30 秒分析窗改成 60 秒，并让房颤在实时模式下按单窗判定，解决「窗口太短、一个房颤窗都取不到」的问题。第三组是表达层：配置 DeepSeek Key，验证 AI 解读和追问，并把「儿科未验证、阈值需自采重标」写进模型上下文，防止它套用成人标准。

改动过程中又发现一个隐蔽问题：L3 二次确认里写死了成人阈值（过速 >90、过缓 <60），L2 分级写死了 150/40，短记录路径写死了 110/50。加人群参数后，婴儿的真实心动过缓（74 bpm < 90）会被 L3 判成「第二检测器未复现」而压掉。处理方式是把当次生效的 tachy / brady 传进 L3、L2 和短记录路径，让确认阈值跟着人群走。改完后用婴儿档复跑 100 号记录，74 bpm 被正确报为心动过缓；成人 114 号的 6 个事件、55 个压掉候选保持不变。

## 3.4　第四步：验证与交付

验证分三层：第一层是命令行回归，确认成人 114 / 100 / 203 的数字没有变化；第二层是 Streamlit 的 AppTest，模拟点击「开始分析」，确认网页端能渲染、能出结果、无异常；第三层是浏览器实测，用 Playwright 抓取首页、结果总览、事件表、决策日志、报告、AI 解读、实时监测等截图。实时监测那一页等到 80 秒、跑出 1 个房颤事件后才截图，而不是只截一个「运行中」的空面板。

最后是交付材料：技术报告（本文）、汇报 PPT（14 页，含 10 张运行截图）、讲稿（按页可照读）。PPT 用 SVG 页面生成，导出为原生 PPTX；因为本机没有 PowerPoint / LibreOffice，最后的视觉检查用的是同源 SVG 渲染加 PPTX 结构检查，这一点在报告里也如实说明。

# 4　关键技术与实现

## 4.1　预处理与质量评估

预处理链是：两级中值滤波去基线（0.2 s 与 0.6 s 窗）、0.5–40 Hz 带通、50 Hz 陷波，最后统一重采样到 250 Hz。质量评估不在这条链之后做，而是在「只去直流」的原始信号上做。这是一个踩过的坑：如果在带通滤波之后算质量分，基线漂移和工频已经被滤掉，质量门控形同虚设；实测注入 10 倍基线漂移，滤波后质量分仍有 0.86。改成在仅去直流的信号上算，质量分才真正反映输入质量。

质量分由 QRS 带能量比、基线比、工频比、高频比、带通峰度、形态一致性等特征组成，输出 0–1 的分；10 秒一个窗，低于 0.6 判为不合格。噪声压力测试里，基线漂移、工频、肌电的干扰窗识别率分别是 94%、100%、100%，运动伪差是 0%——这是已知短板，因为运动伪差落在 0.5–3 Hz，与 QRS 频带重叠，又没有工频那样的特征频率。

## 4.2　QRS 检测与双检测器

QRS 检测是自实现的 Pan-Tompkins：带通、微分、平方、滑动积分，再用 SPKI / NPKI 双阈值和回溯搜索定位 R 波。它的优点是实现透明、参数可打印；缺点是对低幅信号和 T 波高耸的记录会漏检或误检。为了给 L3 二次确认提供独立证据，项目同时调用 wfdb 的 XQRS 作为第二检测器。两个检测器的误差模式互补：自实现版本强在检出，XQRS 强在精确，这也是 L3「两个独立检测器都复现才算数」的依据。

全库 48 条记录上，自实现版本 Se 99.22% / PPV 98.81%，XQRS 99.09% / 99.36%；单条 30 分钟记录分别约 4.6 秒和 15.5 秒。需要说明的是，这两个数字来自项目文档的评测记录，本次只复跑了随包记录中的 100 / 114 / 203，没有在本机重算 48 条全库。

## 4.3　HRV 与心律异常筛查

HRV 在 RR 间期上计算 SDNN、RMSSD、pNN50、RR 变异系数、样本熵等指标。它们本身不做判读，只作为描述量和房颤筛查的特征。房颤筛查有两种实现：规则版用 RR 变异、ΔRR 香农熵、pNN50 三个条件；模型版用 RR 域 8 维特征训练逻辑回归。模型版按「记录」分组做 5 折交叉验证，而不是按窗随机划分——相邻窗高度相关，不分组会严重高估指标，这是这类任务最常见的评估泄漏。

房颤筛查的 PPV 只有 63%，不是算法差，而是评价集里房颤窗只占 10.7%，PPV 上限被患病率压住。这个数字反而证明了五层策略的必要性：在低患病率场景里，单靠分类器无法得到高 PPV，必须靠质量门控、二次确认和分级把「可行动提示」收紧。

## 4.4　五层防误报策略

表 3　五层策略与依据

| 层 | 机制 | 作用 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 质量门控 | 10 s 窗质量分 < 0.6 先压掉 | 把「信号不好」与「心脏有问题」分开 | 信号质量评估文献 |
| L2 分级 | info / 关注 / 建议就医复核 | 不做二值报警，做三层分流 | 2026 报告规范共识（项目调研） |
| L3 二次确认 | 第二检测器复现、连续多窗一致 | 压掉单检测器的偶发误检 | Fitbit 45 万人队列（项目调研） |
| L4 人审兜底 | 输出限「提示 + 建议就医复核」 | 监管口径，机器只筛不判 | QDA / QYE 口径 |
| L5 个体定标 | 用本人前 5 分钟基线微调阈值 | 减少个体间阈值不可移植 | 个体定标文献（项目调研） |

消融结果：裸阈值在窦律时段每小时报 5.95 次，串联 L1 后 5.84 次，串联 L3 后 2.60 次，串联 L5 后 1.84 次，整体降幅 69%；房颤检出从 6/6 变为 5/6，被压掉的 139 条候选全部进入报告附录。这不是「把阈值调高」换来的，而是逐层过滤，每层都能单独报数。

114 号记录的对照最直观：裸阈值 37 条，五层后 6 条，压掉 55 条，有效监测占比 92.8%。但正如 3.2 节所说，这 6 条里仍有低幅漏检造成的假事件；五层能压掉一部分，但不能修复检测器本身的漏检。这是下一阶段要回灌心拍分类模块的原因。

## 4.5　人群参数与个体定标

人群参数的顺序是「人群先验 → 个人基线微调」，两层不冲突。年龄决定年龄段阈值，共八档；性别只对女性过速上限 +2 bpm；BMI >25 时每高 5 个单位过速上限 +1 bpm，上限 +4。过缓与停搏阈值不动，避免为了「人群正确」反而增加误报。儿科不让 L5 用 5 分钟基线放宽阈值，因为儿童基线受哭闹、活动影响太大；18 岁以下房颤筛查关闭，因为模型训练集全是成人。

表 4　年龄段阈值

| 年龄段 | 过速阈值 | 过缓阈值 | 房颤筛查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新生儿（<1 月） | >180 bpm | <100 bpm | 未启用 |
| 婴儿（1–12 月） | >160 bpm | <90 bpm | 未启用 |
| 幼儿（1–3 岁） | >150 bpm | <80 bpm | 未启用 |
| 学龄前（3–6 岁） | >140 bpm | <70 bpm | 未启用 |
| 学龄期（6–12 岁） | >120 bpm | <60 bpm | 未启用 |
| 青少年（12–18 岁） | >100 bpm | <50 bpm | 未启用 |
| 成人（18–65 岁） | >100 bpm | <50 bpm | 启用 |
| 老年（≥65 岁） | >100 bpm | <45 bpm | 启用 |

L5 的实现有一个关键细节：它接收人群先验作为 base，再在 base 上做个体微调。成人允许用「基线 +25 / −20 bpm」放宽过速 / 过缓；儿科设置 rate_fixed=True，只做停搏和房颤 CV 的微调，不放松心率阈值。下面是 calibrate 的核心逻辑：

def calibrate(r_peaks, fs, baseline_min=5.0, prior=None):

prior = prior or {}

base_pause = float(prior.get('pause_s', 3.0))

base_tachy = float(prior.get('tachy', 100.0))

base_brady = float(prior.get('brady', 50.0))

base_af_cv = float(prior.get('af_cv', 0.10))

rate_fixed = bool(prior.get('rate_fixed', False))

# ... 取本人前 5 分钟 RR，算 med / cv ...

hr_base = 60.0 / med

return {

'pause_s': max(base_pause, 3.5 * med),

'tachy': base_tachy if rate_fixed else max(base_tachy, hr_base + 25.0),

'brady': base_brady if rate_fixed else min(base_brady, hr_base - 20.0),

'af_cv': max(base_af_cv, 2.5 * cv),

}

## 4.6　图文报告

报告由 src/ecg_agent/agent/report.py 渲染为 Markdown，同时生成四联图：心率曲线加事件色带、信号质量分、RR 间期 Poincaré 散点、波形示例。报告结构是：结论、心率概览、事件表、被压掉候选附录、图、决策日志、方法与环境。所有措辞都停留在「疑似 / 建议就医复核」，并附一句「本结果由算法自动生成，仅作健康提示，不构成诊断」。

报告的意义不只是「好看」，而是把机器的中间状态变成一个可交接的文档：医生能看到每个事件的时间、分级、置信度和依据；能看到哪些候选被压掉、为什么；能追溯每一步工具调用和耗时。这是「可复核」的具体形式。

## 4.7　AI 解读与追问

LLM 只做表达层。build_context 把 AnalysisResult 压缩成结构化摘要：记录、受检者与人群阈值、心率、总体分级、可行动事件、info 级计数、被压掉候选、五层日志、已知限制。system prompt 写死四条约束：只能使用提示级措辞；只能引用给定数据，不得编造数字；不给用药和治疗建议；结尾必须写明不构成诊断、需医生复核。

SYSTEM_PROMPT = """你是一个心电分析助手，负责把算法输出的结构化结果

改写成普通人能看懂的解读。

1. 只能使用'提示''疑似''建议就医复核'这类措辞；

2. 只能引用给定数据，不得编造任何数字；

3. 不给用药建议、不做治疗指导；

4. 结尾必须写明：仅供健康提示、不构成诊断，需医生复核。"""

实测中，AI 解读会把「成人阈值 100/50」「儿科未验证」「阈值需自采重标」如实转述；追问「为什么报了 2 个事件」时，它会结合事件表、HRV 和五层日志回答，并明确说「房颤样只是提示，不能区分房颤与频发房早」。这说明约束是有效的：模型没有越界下诊断。

## 4.8　模拟实时监测

网页端用 Streamlit 的 fragment（run_every=1.0）实现每秒推进；每 5 秒取最近 60 秒数据，重采样到 250 Hz，写入临时 npy，再调用同一条离线管线。为什么是 60 秒而不是 30 秒？因为房颤滑窗本身要 30 秒，screen_af_windows 的循环条件是「t + 30 <= 最后一个 R 波时间」；30 秒窗口里最后一个 R 波大约在 29.x 秒，一个窗都取不到。心动过速 / 过缓又要求持续 ≥30 秒，30 秒窗口也没有余量。改成 60 秒后，房颤能取到 1 个窗，心率事件也有余量；实时模式用 af_min_windows=1 做单窗判定，可靠性低于离线双窗确认，界面上明确标注。

# 实时监测分析窗：必须长于 AF 滑窗（30 s）+ 一个完整 RR 周期

LIVE_WINDOW_S = 60.0

screen_overrides={'af_min_windows': 1}  # 单窗场景，跨窗确认做不到

# 5　遇到的问题与解决

这一章按「现象—原因—处理—结果」记录开发中真正卡住过的问题。它们比结果更能说明这套系统是怎么落到实处的。

## 5.1　随包 .venv 指向他人电脑，Python 起不来

【现象】解压后双击 start_web.bat，报「did not find executable at C:\Users\邹金洋\...」。直接运行 .venv/Scripts/python.exe -V 也失败。

【原因】压缩包把作者本机的 .venv 一起打进来了，pyvenv.cfg 里的 home、executable、command 都是原作者路径；本机没有 C:\Users\邹金洋 这个目录。

【处理】不重装 700 MB 依赖，直接改 .venv/pyvenv.cfg：home 和 executable 指向本机 C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313，version 改为 3.13.7，command 改为新项目路径。改完先跑 python -V，再逐个导入 numpy / scipy / sklearn / streamlit / wfdb / h5py。

【结果】全部依赖可导入，demo.py 四段演示跑通。这个问题的教训是：虚拟环境不能跨机器直接打包，至少要在文档里写清重建方法。

## 5.2　8501 端口被 Windows 保留，Streamlit 绑不上

【现象】Streamlit 默认端口 8501，启动时报 WinError 10013，提示绑定被拒绝。

【原因】Windows / Hyper-V 把 8457–8556 保留为排除端口段，8501 正好落在里面。这不是 Streamlit 的问题，是系统端口策略。

【处理】用 netsh int ipv4 show excludedportrange protocol=tcp 确认保留段，改用 8600；start_web.bat、README、PPT 里的端口统一改成 8600。

【结果】网页端稳定启动，局域网内手机也能通过启动日志里的 Network URL 访问。

## 5.3　随包数据不全：5 条记录、results 目录缺失、PPG 只有 S1

【现象】演示脚本提到 results/fig_ablation.png、fig_qrs.png，但压缩包里没有 results/；MIT-BIH 只有 100/114/201/203/222 五条；PPG-DaLiA 只有 S1 的缓存，网页下拉却列了 S1–S15。

【原因】为了控制压缩包体积，作者只带了演示所需的最小数据；results/ 是评测产物，没有随包；PPG 原始数据每例约 1.7 GB，不可能全带。

【处理】在文档和汇报里明确「全库指标来自 48 条评测记录，随包 5 条只用于跑通流程」；补全数据用 scripts/setup_data.py --mitdb（约 77 MB，ModelScope）；PPG 只演示 S1，并在已知问题里写明选 S2 会报文件不存在。

【结果】演示不受影响；被问到「能不能现场复算全库」时，如实说明需要先补数据，不把 5 条记录的数字冒充 48 条。

## 5.4　114 / 203 低幅漏检，产生「停搏 18.5 秒」这类假事件

【现象】114 号完整五层报告里出现「心动过缓 持续 76 秒，平均 9 bpm」「长间歇 RR 18.5 秒」；203 号出现「长间歇 3.3 秒」。这些在生理上不可能。

【原因】用 MIT-BIH 逐拍标注核对：114 号 30 分钟窗口标注约 1870 拍，算法检出 1837 拍，总数接近；但 5–8 分钟标注 168 拍、算法 90 拍，最大 RR 算法 24.3 秒、标注 1.65 秒；全程最大 RR 算法 130.9 秒、标注 1.68 秒。203 号标注最大 RR 1.85 秒，3.3 秒也是漏检造成的。低幅记录上 T 波与 QRS 幅度接近，Pan-Tompkins 的阈值和回溯搜索会在某些段集中漏检，RR 被拉长。

【处理】短期处理：在报告和 PPT 里不再把 114 的 6 个事件当成成功案例，只讲 37 → 6 的压制过程与可审计性；在「已知限制」里明确写出低幅漏检会产生假事件。长期方向：把心拍分类模块（QRS 宽度 + 形态模板）回灌检测器，做二次判决。

【结果】报告与汇报口径统一，避免被老师追问时现场翻车；同时也明确了下一步的优先级——不是加功能，而是修检测器。

## 5.5　实时监测跑起来但不出结论：30 秒窗口取不到房颤窗

【现象】实时面板状态在跑、心率在更新，但事件列表一直为空；偶尔只有长间歇。

【原因】实时窗口是 30 秒，而 screen_af_windows 的循环条件是 t + win <= 最后一个 R 波时间；30 秒窗里最后一个 R 波在 29.x 秒，一个房颤窗都取不到。心动过速 / 过缓要求持续 ≥30 秒，30 秒窗也没有余量；早搏是 info 级，被实时列表过滤掉。

【处理】把实时分析窗改成 60 秒，房颤取 1 个窗，心率事件留出余量；实时模式用 screen_overrides={'af_min_windows': 1} 做单窗判定；界面文案改成「每 5 秒分析最近 60 秒」，并标注可靠性低于离线双窗。

【结果】实时跑到 80 秒时正确报出 1 个房颤样事件，心率 100，有效占比 100%，事件表可见。

## 5.6　人群阈值与 L2 / L3 的硬编码成人阈值冲突

【现象】加完年龄参数后，用婴儿档跑成人 100 号记录，74 bpm 应该报心动过缓（婴儿正常 100–160），但事件被 L3 压掉了。

【原因】L3 二次确认里写死了「过速 >90、过缓 <60」，L2 分级写死 150/40，短记录路径写死 110/50；这些阈值不随人群变化。婴儿的过缓阈值是 90，L3 却要求第二检测器看到 <60 才算复现，真实心动过缓被误判为「未复现」。

【处理】把当次生效的 tachy / brady 作为 rate_thr 传进 apply_l3、apply_l2 和短记录路径；L3 改成「过速 > thr_t − 10、过缓 < thr_b + 10」，L2 的 refer 阈值跟着人群走。

【结果】婴儿档 74 bpm 被正确报为心动过缓；成人 114 号的 6 个事件、55 个压掉候选保持不变，回归通过。

## 5.7　儿科房颤筛查不能「上线」：模型是成人数据训练的

【现象】年龄表里 6 个儿科档位都写着「未启用（未验证）」，看起来重复、不好看。

【原因】房颤逻辑回归的训练集是 MIT-BIH，全部是成人；儿童的 RR 分布、HRV 水平与成人不同，直接套用会产出没有意义的「房颤」提示。这不是排版问题，是数据边界问题。

【处理】没有为了版面把儿科房颤打开。改法是改版式：删掉「房颤筛查」这一列，把状态收成表格下方一行「房颤筛查：成人 / 老年启用；18 岁以下未验证，关闭」；六个重复状态消失，事实仍然保留。

【结果】页面干净了，也没有把未验证的能力包装成可用能力。如果将来拿到儿科数据，重新标定后再打开。

## 5.8　DeepSeek Key 的配置与调用边界

【现象】网页端显示「未配置 DeepSeek API Key，AI 解读不可用」。

【原因】项目不会把 key 打进压缩包；需要本地放 .ds_key 或设置 DEEPSEEK_API_KEY。

【处理】从原有项目目录复制 .ds_key 到新项目根目录（不打印内容，只校验长度和前缀），确认 llm.api_key() 能读到；再用 CLI 跑一次 analyze --llm，验证解读和追问。

【结果】AI 解读和追问都能正常返回；提示词里的「提示级、不编数字、不确定就说不确定、不给治疗建议」被模型遵守。

## 5.9　没有 PowerPoint / LibreOffice，怎么验证 PPT

【现象】PPT 导出后，本机没有 Office，也没有 LibreOffice，无法直接翻页检查。

【原因】环境里只装了 Python 和浏览器，没有原生 Office 渲染器。

【处理】用两层验证替代：第一层把 SVG 页面用 Chromium 渲染成 PNG，逐页检查版式、文字溢出、截图位置；第二层用 python-pptx 打开导出的 PPTX，检查 14 页、备注、图片数量、形状边界（无越界）。

【结果】PPT 结构和视觉都通过检查；但仍要在报告里说明「没有用 PowerPoint 实际打开过」，避免把结构检查说成完整验收。

## 5.10　编码、路径与 Streamlit 状态管理

【现象】Windows 下中文路径、GBK 编码、Streamlit 的 session_state 都踩过坑：命令行输出乱码、上传文件采样率被固定成 250、实时面板切换数据源后状态不刷新。

【原因】Windows 默认编码不是 UTF-8；上传分支和内置数据源的采样率处理不同；Streamlit 每次交互都会重跑脚本，状态必须放在 session_state 里。

【处理】设置 PYTHONIOENCODING=utf-8、PYTHONUTF8=1；上传文件单独读采样率并重采样到 250 Hz；实时监测用独立的 session_state key（_live_monitor），载入/开始/暂停/重置分别更新状态，避免和上方离线分析互相污染。

【结果】中文输出正常，上传文件不再被错误当成 250 Hz，实时面板可以独立重置。

# 6　实验结果与验证

这一章把「项目文档记录的全库指标」与「本次在本机复跑的结果」分开写，避免把两者混在一起。全库指标来自 48 条 MIT-BIH 记录的评测脚本；本次只复跑了随包记录中的 100 / 114 / 203、演示流程、实时监测和人群参数回归。

## 6.1　QRS 检测

表 5　QRS 检测（±150 ms 配对，48 条记录，项目文档记录）

| 检测器 | Se | PPV | F1 | 逐记录双 99% | 单条 30 min 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自实现 Pan-Tompkins | 99.22% | 98.81% | 99.01% | 36/48 | 4.6 s（≈390× 实时） |
| wfdb XQRS（对照） | 99.09% | 99.36% | 99.23% | 38/48 | 15.5 s（≈116× 实时） |

两个检测器在同一水平，误差模式互补；这也是 L3 用双检测器的依据。自实现版本在 CPU 上更快，适合设备侧或本地部署。

## 6.2　房颤与心拍分类

表 6　房颤样筛查与 AAMI 心拍分类（项目文档记录）

| 任务 | 评价口径 | Se | Sp / PPV | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房颤样筛查 | 30 s 窗，按记录分组 5 折 | 91.7% | Sp 93.6% | Acc 93.4%，PPV 63.1% |
| 室性早搏（V 类） | AAMI 五类，99,680 拍 | 94.8% | PPV 85.5% | F1 89.9% |
| 室上性早搏（S 类） | AAMI 五类 | 4.6% | PPV 33.9% | F1 8.0%，公开难题 |

房颤 PPV 只有 63%，是评价集患病率 10.7% 导致的数学上限，不代表算法本身差；它恰好说明为什么需要五层策略。S 类室上早基本做不出来，因为形态与正常拍几乎一致，单导联 P 波不可靠——这一点在报告和 PPT 里都如实写明。

## 6.3　五层消融与噪声测试

表 7　五层消融（项目文档记录）

| 配置 | 窦律报警率（次/h） | 房颤检出（记录级） | 被压掉候选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裸阈值 | 5.95 | 6/6 = 100% | 0 |
| + 质量门控（L1） | 5.84 | 5/6 = 83.3% | 106 |
| + 二次确认（L3） | 2.60 | 83.3% | 139 |
| + 个体定标（L5） | 1.84 | 83.3% | 139 |
| 完整五层 | 1.84 | 83.3% | 139 |

报警率下降 69%，主要贡献来自 L3 与 L5；代价是房颤检出从 6/6 变为 5/6。被压掉的 139 条候选全部进入报告附录，不是静默丢弃。噪声压力测试中，基线漂移、工频、肌电的干扰窗识别率分别为 94%、100%、100%，运动伪差为 0%（已知短板）；注入干扰后「可行动报警」为 0，但预处理链本身也有抗扰贡献，不能全算在策略头上。

## 6.4　本次复跑结果

表 8　本次本机复跑（随包数据）

| 场景 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 114 号，30 min，裸阈值 | 37 个上报，0 个压掉 | 低幅噪声记录 |
| 114 号，30 min，完整五层 | 6 个上报，55 个压掉，覆盖率 92.8% | 与文档一致；6 条中含低幅漏检假事件 |
| 100 号，20 min，完整五层 | 0 个上报，覆盖率 100% | 干净窦律，期望不报警 |
| 203 号，30 min，完整五层 | 2 个上报，0 个压掉，覆盖率 100% | 房颤样 + 3.3 s 长间歇（后者为漏检） |
| 婴儿档，100 号 5 min | 74 bpm 报心动过缓 | 验证人群阈值传播 |
| 实时监测，203 号 80 s | 1 个房颤样事件，HR 100，覆盖率 100% | 60 s 窗口、单窗判定 |

图 2　网页端结果总览：四项指标与总体分级

图 3　事件表与被压掉候选入口

图 4 和图 5 是自动生成的报告与四联图。报告头部写受检者、人群阈值和结论；四联图分别是心率曲线加事件色带、信号质量分、RR 间期 Poincaré 散点、波形示例。所有截图都来自本机实际运行，不是示意图。

图 4　自动生成的图文报告（头部）

图 5　报告中的四联图

图 6　模拟实时监测：80 秒时已报出 1 个房颤样事件

## 6.5　复现命令

cd D:/pythoncode/kimi/ecg_agent_v1.0

set PYTHONPATH=src

# 演示：四条记录 / 对照 / 长时程

.venv\Scripts\python.exe scripts\demo.py

# 单条分析：裸阈值 vs 完整五层

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:114 --minutes 30 --layers 裸阈值 --out ""

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:114 --minutes 30 --layers 完整五层 --out ""

# 人群参数

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:100 --minutes 5 --age 0.5 --out ""

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:100 --minutes 5 --age 9 --sex 男 --bmi 17 --out ""

# 7　安装与运行方法

## 7.1　环境要求

表 9　环境与依赖

| 项目 | 要求 / 实测 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / 11（本项目在 Windows 10.0.26200 上实测） |
| Python | 3.10 及以上；实测 3.13.7 |
| 核心依赖 | numpy 2.5.4、scipy 1.18.1、scikit-learn 1.9.1、pandas 3.0.6 |
| 数据与模型 | wfdb 4.3.1、h5py 3.16.0、joblib、af_logreg.joblib |
| 网页端 | streamlit 1.66.0 |
| 可选 | modelscope（补全 MIT-BIH 数据）、DeepSeek API Key |

## 7.2　解压与目录

解压后进入项目根目录。随包已经带了 .venv、5 条 MIT-BIH 记录、PPG-DaLiA S1 缓存、af_logreg.joblib 和演示报告，解压即可跑；如果要复算 48 条全库指标，需要额外补数据。

## 7.3　复用随包虚拟环境（推荐先试）

随包 .venv 是在另一台电脑上创建的，pyvenv.cfg 指向原作者路径。直接运行会报「did not find executable」。打开 .venv/pyvenv.cfg，把 home、executable、command 里的路径改成本机的 Python 3.13，version 改成 3.13.7：

home = C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313

include-system-site-packages = false

version = 3.13.7

executable = C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe

command = C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe -m venv D:\pythoncode\kimi\ecg_agent_v1.0\.venv

改完后执行 .venv\Scripts\python.exe -V，能输出版本号即可。如果仍然失败，按 7.4 重新建环境。

## 7.4　从零创建虚拟环境

cd /d D:\pythoncode\kimi\ecg_agent_v1.0

python -m venv .venv

.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

set PYTHONPATH=src

requirements.txt 里是核心依赖；如果只跑算法、不用网页端，可以去掉 streamlit 和 modelscope。安装完成后建议先跑 scripts/demo.py，确认数据和模型都在。

## 7.5　启动网页端

双击项目根目录的 start_web.bat，或手动执行：

cd /d D:\pythoncode\kimi\ecg_agent_v1.0

set PYTHONPATH=src

.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py --server.port 8600

浏览器打开 http://localhost:8600。端口用 8600，不要改回 8501：Windows / Hyper-V 把 8457–8556 保留为排除端口段，8501 会报 WinError 10013。启动日志里的 Network URL 可以在局域网内用手机打开。

## 7.6　命令行用法

# 基础分析

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:203 --minutes 30

# 指定起始位置与消融配置

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:203 --start 600 --minutes 20 --layers 裸阈值

# 人群参数

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:100 --minutes 20 --age 9 --sex 男 --bmi 17

# AI 解读与追问（需要 Key）

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:114 --minutes 30 --llm

.venv\Scripts\python.exe -m ecg_agent.cli ask --source mitdb:114 --minutes 30 -q "为什么报了 6 个事件？"

## 7.7　配置 DeepSeek（可选）

在项目根目录新建 .ds_key，内容为一行 API Key；或设置环境变量 DEEPSEEK_API_KEY。不要把 key 写进代码、README 或压缩包。没有 key 时，算法、报告和实时监测都能用，只有 AI 解读和追问不可用。

## 7.8　补全数据（可选）

# 检查现状

.venv\Scripts\python.exe scripts\setup_data.py

# 从 ModelScope 补全 48 条 MIT-BIH（约 77 MB）

.venv\Scripts\python.exe scripts\setup_data.py --mitdb

PPG-DaLiA 的原始数据每例约 1.7 GB，不随包提供；如果要跑 15 例长时程，把原始 h5 放到项目同级的 PPG_FieldStudy/ 下，或设置环境变量 PPG_DALIA_ROOT，再执行 scripts/extract_ppg_dalia.py。

## 7.9　常见问题

表 10　常见问题与处理

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| WinError 10013 | 8501 落在 Windows 保留端口段 | 改用 8600 |
| No module named ecg_agent | 没有设置 PYTHONPATH | set PYTHONPATH=src |
| 裸 bash 报 WSL 错误 0x80072747 | Windows 的 bash 指向 WSL | 改用 .venv\Scripts\python.exe 或 Git Bash |
| 上传 WFDB 提示缺少 .hea | 只选了 .dat / .mat | 在文件对话框按住 Ctrl 同时选 .hea + .dat/.mat |
| PPG 选 S2–S15 报文件不存在 | 随包只有 S1 缓存 | 只演示 S1，或补原始数据 |
| AI 解读不可用 | 没有 .ds_key / 环境变量 | 按 7.7 配置 |

## 7.10　验证清单

python -V 输出版本号；numpy / scipy / sklearn / streamlit / wfdb / h5py 均可导入。

scripts/demo.py 四段演示全部跑通。

114 号裸阈值 37 条，完整五层 6 条、压掉 55 条、覆盖率 92.8%。

100 号完整五层 0 个上报，覆盖率 100%。

网页端能打开，点「开始分析」能出结果，事件表 / 图 / 日志 / 报告均可查看。

实时监测跑到 60 秒以上，状态、心率、覆盖率、事件列表有更新。

# 8　源代码

这一章给出核心模块的完整源码，按「数据与人群 → 策略 → 管线 → 算法 → 报告 / LLM → 入口」的顺序排列。代码为当前版本原样，未做删改；scripts/ 下的评测脚本和 data/ 下的数据不在正文中重复，完整目录见附录 A。

表 11　核心源码文件

| 文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| src/ecg_agent/subject.py | 189 | 年龄 / 性别 / BMI 人群先验 |
| src/ecg_agent/layers/strategy.py | 337 | 五层防误报与个体定标 |
| src/ecg_agent/agent/pipeline.py | 252 | 数据接入、检测、筛查、策略编排 |
| src/ecg_agent/algorithms/rhythm.py | 269 | 停搏、心率、早搏、房颤样筛查 |
| src/ecg_agent/algorithms/qrs.py | 216 | Pan-Tompkins 与 XQRS 封装 |
| src/ecg_agent/algorithms/quality.py | 185 | 信号质量评估 |
| src/ecg_agent/algorithms/preprocess.py | 96 | 去基线、带通、陷波、重采样 |
| src/ecg_agent/algorithms/hrv.py | 131 | RR 间期与 HRV 特征 |
| src/ecg_agent/agent/report.py | 349 | Markdown 报告与四联图 |
| src/ecg_agent/agent/llm.py | 160 | DeepSeek 解读与追问 |
| src/ecg_agent/cli.py | 158 | 命令行入口 |
| app.py | 684 | Streamlit 网页端与实时监测 |

## src/ecg_agent/subject.py（189 行）

"""受检者人群参数（年龄 / 性别 / BMI）→ 筛查阈值先验。

设计原则

--------

1. 人群表只给**先验**，不替代 L5 个体定标：顺序是「人群先验 → 个人基线微调」。

2. 证据分级写在字段旁：年龄段静息心率区间来自临床常规参考（PALS/AHA 各年龄段

静息心率范围），可直接核查；性别与 BMI 的修正属于经验性微调（弱证据），

幅度刻意压小，且只作用于**心动过速上限**，避免把人群假设放大成结论。

3. 不装作已验证：本项目数据（MIT-BIH）全为成人。儿科档位没有在本项目数据上

验证过；房颤筛查在 18 岁以下不启用（模型训练集为成人）。

4. 儿科不让 L5 放宽心率阈值（rate_fixed=True）：儿童 5 分钟基线受哭闹/活动

影响大，用年龄段区间比用个人基线更稳。

口径提醒：这些仍是"提示级"阈值，不是诊断标准。

"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass

__all__ = [

"AgeBand", "SubjectProfile", "band_for", "normalize_sex", "prior_for",

"summary_cn", "threshold_text",

]

@dataclass(frozen=True)

class AgeBand:

"""一个年龄段的人群先验。

hr_low / hr_high : 该年龄段静息心率的正常参考区间（临床常规值）

tachy / brady    : 触发提示的阈值。儿科取正常区间上下界；

成人沿用项目原有口径（过速 100、过缓 50，偏保守）

pause_s          : 长间歇阈值。3.0 s 对各年龄都适用，L5 只会往上调

af_validated     : 房颤筛查是否在该人群验证过（本项目仅成人）

"""

key: str

label: str

age_min: float

age_max: float

hr_low: int

hr_high: int

tachy: float

brady: float

pause_s: float = 3.0

af_validated: bool = True

# 年龄单位：岁（0.083 ≈ 1 个月）。区间为左闭右开。

BANDS: tuple[AgeBand, ...] = (

AgeBand("neonate", "新生儿", 0.0, 1 / 12, 100, 180, 180, 100, af_validated=False),

AgeBand("infant", "婴儿", 1 / 12, 1, 100, 160, 160, 90, af_validated=False),

AgeBand("toddler", "幼儿", 1, 3, 90, 150, 150, 80, af_validated=False),

AgeBand("preschool", "学龄前", 3, 6, 80, 140, 140, 70, af_validated=False),

AgeBand("school", "学龄期", 6, 12, 70, 120, 120, 60, af_validated=False),

AgeBand("adolescent", "青少年", 12, 18, 60, 100, 100, 50, af_validated=False),

AgeBand("adult", "成人", 18, 65, 60, 100, 100, 50, af_validated=True),

# 老年静息心率偏低，过缓阈值放宽到 45 以减少误报；如追求敏感度可调回 50

AgeBand("elderly", "老年", 65, 200, 55, 90, 100, 45, af_validated=True),

)

_BAND_BY_KEY = {b.key: b for b in BANDS}

_SEX_ALIASES = {

"male": "male", "m": "male", "男": "male", "男性": "male",

"female": "female", "f": "female", "女": "female", "女性": "female",

}

def normalize_sex(value) -> str | None:

"""把各种写法统一成 male / female；无法识别返回 None。"""

if value is None:

return None

v = str(value).strip().lower()

return _SEX_ALIASES.get(v)

def band_for(age: float | None) -> AgeBand:

"""按年龄取年龄段；None / 非正数按成人处理。"""

if age is None or age <= 0:

return _BAND_BY_KEY["adult"]

for b in BANDS:

if b.age_min <= age < b.age_max:

return b

return _BAND_BY_KEY["elderly"]

@dataclass(frozen=True)

class SubjectProfile:

"""受检者信息。所有字段可选：不填就按成人默认阈值。"""

age: float | None = None      # 岁；0 或 None 视为未填写

sex: str | None = None        # male / female / 男 / 女

bmi: float | None = None      # kg/m^2；0 或 None 视为未填写

def __post_init__(self):

object.__setattr__(self, "sex", normalize_sex(self.sex))

if self.age is not None and self.age <= 0:

object.__setattr__(self, "age", None)

if self.bmi is not None and self.bmi <= 0:

object.__setattr__(self, "bmi", None)

def summary_cn(profile: SubjectProfile | None) -> str:

"""给报告/界面用的一句话受检者描述。"""

p = profile or SubjectProfile()

if p.age is None:

base = "未提供年龄（按成人默认）"

else:

base = f"{band_for(p.age).label}，{p.age:g} 岁"

extras = []

if p.sex:

extras.append("男" if p.sex == "male" else "女")

if p.bmi is not None:

extras.append(f"BMI {p.bmi:g}")

return base + (f"（{'，'.join(extras)}）" if extras else "")

def threshold_text(prior: dict) -> str:

"""把有效阈值渲染成一句话（报告、CLI、网页共用）。"""

s = (f"过速 >{prior['tachy']:.0f} bpm、过缓 <{prior['brady']:.0f} bpm、"

f"停搏 >{prior['pause_s']:.1f} s")

if not prior.get("af_enabled", True):

s += "；房颤筛查未启用"

return s

def prior_for(profile: SubjectProfile | None = None) -> dict:

"""人群档案 → 筛查阈值先验。

返回的 dict 直接喂给 strategy.run / rhythm.screen_all：

pause_s / tachy / brady / af_cv / af_enabled

其余字段只用于展示与审计（summary、notes、调整量）。

"""

p = profile or SubjectProfile()

age_known = p.age is not None

band = band_for(p.age) if age_known else _BAND_BY_KEY["adult"]

notes: list[str] = []

# —— 性别：女性静息心率略高（约 2–4 bpm），只上调过速上限。

#    过缓下限不动，避免为了"人群正确"反而增加误报。证据弱，幅度小。

sex_shift = 2.0 if p.sex == "female" else 0.0

if sex_shift:

notes.append("女性静息心率略高，过速上限 +2 bpm（经验性，弱证据）")

# —— BMI：肥胖与静息心率轻度升高相关；每高 5 个单位 +1 bpm，上限 +4。

#    同样只动过速上限，不动过缓/停搏。证据弱，别当临床标准。

bmi_shift = 0.0

if p.bmi is not None and p.bmi > 25.0:

bmi_shift = min(4.0, (p.bmi - 25.0) / 5.0)

notes.append("BMI 偏高，过速上限 +"

f"{bmi_shift:.1f} bpm（经验性，弱证据，上限 +4）")

if p.bmi is not None and p.bmi >= 30.0:

notes.append("BMI ≥30：运动伪差/基线漂移风险偏高，建议结合信号质量分解读")

if p.bmi is not None and p.age is not None and p.age < 18:

notes.append("儿童 BMI 应按年龄性别百分位判读，此处按成人界值粗略处理")

if not age_known:

notes.append("未提供年龄，按成人阈值处理；若为儿童请填写年龄")

# 儿科说明放在报告的专门段落里（"儿科说明"/"人群限制"），这里不重复

if band.key == "elderly":

notes.append("老年静息心率偏低，过缓阈值放宽到 45 bpm 以减少误报")

tachy = float(band.tachy) + sex_shift + bmi_shift

prior = {

"band": band.key,

"band_label": band.label,

"age_known": age_known,

"age": p.age,

"sex": p.sex,

"bmi": p.bmi,

"hr_low": band.hr_low,

"hr_high": band.hr_high,

"tachy": round(tachy, 1),

"brady": float(band.brady),

"pause_s": float(band.pause_s),

"af_cv": 0.10,

"af_enabled": bool(band.af_validated),

"af_validated": bool(band.af_validated),

# 儿科：L5 不放宽心率阈值（年龄段区间比 5 分钟个人基线稳）

"rate_fixed": bool(age_known and p.age is not None and p.age < 18),

"sex_shift_bpm": sex_shift,

"bmi_shift_bpm": round(bmi_shift, 1),

"notes": notes,

}

prior["summary"] = summary_cn(p)

prior["threshold_text"] = threshold_text(prior)

return prior

## src/ecg_agent/layers/strategy.py（337 行）

"""五层防误报策略（课程重点：多重策略保证精确性、少误报）。

五层与依据（对齐调研报告，避免"笼统说五层都有文献支撑"）：

L1 质量门控   —— 先判信号质量再判病；来源：信号质量评估文献（SQI 谱特征）

L2 分级预警   —— 不做"报警/不报警"的二值输出；来源：2026 报告规范共识的

三层分流（危急值/请会诊/常规签发），五级为本项目扩展

L3 事件二次确认 —— 两个独立检测器/连续多窗一致才升级；来源：Fitbit 45 万人队列

（加了"再次触发确认"后 PPV 32.2% → 98.2%）

L4 人审兜底   —— 输出限"提示 + 建议就医复核"；来源：监管口径（QDA/QYE）

L5 个体定标   —— 全局固定阈值→个人基线；来源：浙大博士论文（四种心拍形态

峰度分布重叠，全局阈值区分不开）

重要口径：本模块只做"疑似事件提示"，不做诊断；输出文案由 `agent/report.py` 统一

落实为提示级措辞。每层可单独开关，用于消融实验（results/ablation_*.csv）。

"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field

import numpy as np

from .. import subject as subject_mod

from ..algorithms import quality as Q

from ..algorithms import rhythm as R

from ..algorithms.hrv import rr_intervals

@dataclass

class LayerConfig:

l1_quality_gate: bool = True

l2_grading: bool = True

l3_confirmation: bool = True

l4_human_review: bool = True

l5_individual: bool = True

quality_thr: float = 0.6

confirm_min_windows: int = 2

@dataclass

class Decision:

level: str = "normal"                 # normal / attention / refer

events: list = field(default_factory=list)          # 通过全部层的疑似事件

suppressed: list = field(default_factory=list)      # 被压掉的事件（含原因）

log: list = field(default_factory=list)             # 决策日志（逐层）

coverage: float = 0.0                 # 有效监测时长占比（过质量门控的窗口比例）

calibrated: dict = field(default_factory=dict)      # L5 个体化后的阈值

population: dict = field(default_factory=dict)      # 人群先验（年龄/性别/BMI → 阈值）

@property

def n_alerts(self) -> int:

"""落到用户侧的可行动报警数（attention 及以上）。"""

return sum(1 for e in self.events if e.severity in ("caution", "refer"))

# ---------------------------------------------------------------- L5 个体定标

def calibrate(r_peaks, fs: float, baseline_min: float = 5.0,

prior: dict | None = None) -> dict:

"""用本人数据的前若干分钟建立基线，在人群先验之上做个体微调。

依据：报告里"形态分组/个体定标"一节——全局固定阈值在个体间区分不开，

阈值必须用自己的数据标定（这也是文献阈值不能直接抄的原因）。

prior: `subject.prior_for()` 的返回。不传时沿用成人默认（100/50/3.0/0.10），

与加入人群参数之前的行为完全一致。

"""

prior = prior or {}

base_pause = float(prior.get("pause_s", 3.0))

base_tachy = float(prior.get("tachy", 100.0))

base_brady = float(prior.get("brady", 50.0))

base_af_cv = float(prior.get("af_cv", 0.10))

# 儿科：年龄段区间比 5 分钟个人基线稳，L5 不放宽心率阈值

rate_fixed = bool(prior.get("rate_fixed", False))

r = np.asarray(r_peaks) / fs

if len(r) < 10:

return {}

base = r[r <= r[0] + baseline_min * 60]

rr = np.diff(base)

rr = rr[(rr > 0.2) & (rr < 3.0)]

if len(rr) < 5:

rr = np.diff(r)

rr = rr[(rr > 0.2) & (rr < 3.0)]

if len(rr) < 5:

return {}

med = float(np.median(rr))

mad = float(np.median(np.abs(rr - med))) or 0.02  # noqa: F841  保留供后续形态定标

cv = float(np.std(rr) / np.mean(rr))

hr_base = 60.0 / med

return {

"median_rr": med,

"hr_baseline": hr_base,

"cv_baseline": cv,

# 停搏阈值：不低于人群先验，且随个人基础 RR 抬高（生理上长间歇是相对的）

"pause_s": max(base_pause, 3.5 * med),

# 心动过速/过缓：成人按个人基线 ±20 bpm 微调；儿科固定用年龄段阈值

"tachy": base_tachy if rate_fixed else max(base_tachy, hr_base + 25.0),

"brady": base_brady if rate_fixed else min(base_brady, hr_base - 20.0),

# 房颤样不规则：以个人基线 CV 的 2.5 倍为下限，但不低于人群先验

"af_cv": max(base_af_cv, 2.5 * cv),

}

# ---------------------------------------------------------------- L1 质量门控

def _window_quality(quality_windows: list[dict], t0: float, t1: float) -> float:

"""事件时段内的平均质量分（无覆盖窗口时返回 1.0，即不因此压掉）。"""

qs = [w["quality"] for w in quality_windows if w["t_end"] > t0 and w["t_start"] < t1]

return float(np.mean(qs)) if qs else 1.0

def apply_l1(events: list, quality_windows: list[dict], thr: float, log: list):

kept, dropped = [], []

for e in events:

q = _window_quality(quality_windows, e.start, e.end)

e.evidence["quality"] = round(q, 2)

if q < thr:

dropped.append((e, f"质量分 {q:.2f} < {thr}（L1 质量门控压掉）"))

else:

kept.append(e)

log.append(f"[L1 质量门控] {len(events)} 个候选事件，压掉 {len(dropped)} 个（阈 {thr}）")

return kept, dropped

# ---------------------------------------------------------------- L3 二次确认

def apply_l3(events: list, x: np.ndarray, fs: float, r_peaks_second, log: list,

min_windows: int = 2, rate_thr: dict | None = None):

"""两个独立路径确认：

· 检测器级：用第二检测器（XQRS）的 R 波序列重跑同类筛查，事件是否复现；

· 时间级：AF 类事件必须跨 ≥min_windows 个连续窗口（筛查时已保证），

停搏类要求第二检测器也看到同样的长 RR。

rate_thr: 本次生效的心率阈值（人群先验 + L5 个体定标后的 tachy/brady）。

二次确认必须跟着同一套阈值走，否则儿童的真实心动过缓会被

成人阈值（<60）误判成"未复现"而压掉。

"""

if r_peaks_second is None or len(np.asarray(r_peaks_second)) < 5:

log.append("[L3 二次确认] 无第二检测器结果，跳过（事件保留但标记未复核）")

return events, []

thr_t = float((rate_thr or {}).get("tachy", R.TACHY_BPM))

thr_b = float((rate_thr or {}).get("brady", R.BRADY_BPM))

rr2 = rr_intervals(r_peaks_second, fs)

r2 = np.asarray(r_peaks_second) / fs

kept, downgraded = [], []

for e in events:

ok = False

if e.kind == "pause":

seg = rr2[(r2[:-1] >= e.start - 1.0) & (r2[:-1] <= e.end + 1.0)]

ok = bool(len(seg) and seg.max() >= 0.7 * e.evidence.get("rr_s", R.PAUSE_S))

elif e.kind in ("tachy", "brady", "af_suspect", "ectopy"):

# 在事件时段内，第二检测器序列应当支持同样的节律异常。

# 瞬时事件（早搏约 0.2 s）够不到 4 拍，用 ±3 s 扩展窗再取拍。

pad = 3.0 if (e.end - e.start) < 5.0 else 0.0

mask = (r2 >= e.start - pad) & (r2 <= e.end + pad)

seg = r2[mask]

if len(seg) >= 4:

rr_seg = np.diff(seg)

if e.kind == "tachy":

# 比筛查阈值放宽 10 bpm（成人 100 → 90，婴儿 160 → 150）

ok = bool(np.mean(60.0 / rr_seg) > thr_t - 10.0)

elif e.kind == "brady":

ok = bool(np.mean(60.0 / rr_seg) < thr_b + 10.0)

elif e.kind == "af_suspect":

ok = bool(np.std(rr_seg) / np.mean(rr_seg) > 0.06)

else:  # ectopy

ok = bool(len(rr_seg) and rr_seg.min() < 0.8 * np.median(rr_seg))

else:

ok = True

e.evidence["confirmed"] = bool(ok)

if ok:

kept.append(e)

elif e.kind == "ectopy":

# 早搏本来就是 info 级（从不上报为报警），二次确认不通过时

# 降级保留——报告里仍可统计"疑似早搏次数"，措辞为提示级

e.severity = "info"

e.detail += "（第二检测器未复现，仅计数提示）"

kept.append(e)

else:

downgraded.append((e, "第二检测器未能复现（L3 二次确认未通过）"))

log.append(f"[L3 二次确认] {len(events)} 个事件，{len(kept)} 个复现，{len(downgraded)} 个降级")

return kept, downgraded

# ---------------------------------------------------------------- L2 分级

SEVERITY_ORDER = {"info": 0, "caution": 1, "refer": 2}

def apply_l2(events: list, log: list, rate_thr: dict | None = None):

"""把事件映射成三级分流（对齐 2026 报告规范共识的三层分流框架）：

refer   ：请会诊/尽快就医级（长停搏、高置信房颤样事件、持续极端心率）

caution ：需要关注（一般持续心率异常、普通停搏）

info    ：仅记录（单发早搏等）

rate_thr: 本次生效的心率阈值。分级阈值跟着人群走——

婴儿的 150 bpm 和成人的 150 bpm 不是一回事。

"""

thr_t = float((rate_thr or {}).get("tachy", R.TACHY_BPM))

thr_b = float((rate_thr or {}).get("brady", R.BRADY_BPM))

for e in events:

s = e.severity

if e.kind == "pause":

s = "refer" if e.evidence.get("rr_s", 0) >= R.PAUSE_S_STRICT else "caution"

elif e.kind == "af_suspect":

s = "refer" if e.confidence >= 0.7 else "caution"

elif e.kind in ("tachy", "brady"):

s = "caution"

bpm = e.evidence.get("mean_bpm", 0)

# 过速：成人 150 起报 refer；儿童按年龄段过速阈值（婴儿 160）抬高

if e.kind == "tachy" and bpm >= max(150.0, thr_t):

s = "refer"

# 过缓：成人 ≤40 起报 refer；儿童按年龄段阈值下浮 15 bpm，

# 且不低于 40（避免把成人的常规口径改掉）

if e.kind == "brady" and 0 < bpm <= min(80.0, max(40.0, thr_b - 15.0)):

s = "refer"

elif e.kind == "ectopy":

s = "info"

e.severity = s

lvl = "normal"

for e in events:

if SEVERITY_ORDER[e.severity] > SEVERITY_ORDER.get(lvl, 0):

lvl = e.severity

log.append(f"[L2 分级] 事件分级："

f"{ {k: sum(1 for e in events if e.severity == k) for k in ('info','caution','refer')} }")

return lvl

# ---------------------------------------------------------------- L4 人审兜底

def apply_l4(decision: Decision, log: list):

"""给结论配上"提示级"措辞与人审要求（监管口径：不提供诊断/预警）。"""

decision.log.append("[L4 人审兜底] 输出限'提示 + 建议就医复核'口径；"

"refer 级事件必须由医生复核后才能形成结论")

return decision

# ---------------------------------------------------------------- 总装

def run(x: np.ndarray, fs: float, r_peaks, r_peaks_second=None,

cfg: LayerConfig | None = None, quality_windows: list[dict] | None = None,

profile=None, screen_overrides: dict | None = None) -> Decision:

"""按五层顺序执行，返回 Decision（含决策日志，可打印给演示用）。

profile: `subject.SubjectProfile`。提供年龄/性别/BMI 时按人群先验设阈值；

None 时按成人默认，与加入人群参数之前的行为一致。

screen_overrides: 只给特定场景用的筛查参数覆盖（如实时监测窗较短时

放宽 af_min_windows）。默认 None，不影响离线分析。

"""

cfg = cfg or LayerConfig()

log: list[str] = []

decision = Decision()

# —— 人群先验：给所有预设（含"裸阈值"）打底，保证消融对比只差在层上 ——

prior = subject_mod.prior_for(profile)

decision.population = prior

log.append(f"[人群先验] {prior['summary']} → {prior['threshold_text']}")

# —— L5 先跑：个体定标改的是筛查阈值，必须在筛查之前 ——

calib = {}

if cfg.l5_individual:

calib = calibrate(r_peaks, fs, prior=prior)

decision.calibrated = calib

log.append(f"[L5 个体定标] {'启用：' + str({k: round(v, 2) for k, v in calib.items()}) if calib else '未启用或无有效基线'}")

scr_cfg = {

"pause_s": prior["pause_s"],

"tachy": prior["tachy"],

"brady": prior["brady"],

"af_enabled": prior["af_enabled"],

"af_rules": {"cv_rr": prior["af_cv"]},

}

if calib:

scr_cfg.update({"pause_s": calib["pause_s"], "tachy": calib["tachy"],

"brady": calib["brady"]})

# L5 个体定标同样作用于房颤判定：

#   ① 规则版——把 cv_rr 阈值换成个人基线推导值；

#   ② 模型版——个人基线 RR 变异越大，判定"房颤样"的证据门槛越高

#      （af_thr = 0.6 + max(0, cv基线 - 0.08)，上限 0.9）

cv = calib.get("cv_baseline", 0.0)

scr_cfg["af_rules"] = {"cv_rr": calib.get("af_cv", prior["af_cv"])}

scr_cfg["af_thr"] = float(min(0.9, 0.6 + max(0.0, cv - 0.08)))

# 场景覆盖放在最后：只用于实时监测这类"窗口短、无法跨窗确认"的场景

if screen_overrides:

scr_cfg.update(screen_overrides)

log.append(f"[筛查参数] 场景覆盖：{screen_overrides}")

events = R.screen_all(x, r_peaks, fs, scr_cfg)

log.append(f"[筛查] 原始候选事件 {len(events)} 个")

# —— L1 质量门控 ——

suppressed = []

if cfg.l1_quality_gate:

if quality_windows is None:

quality_windows = Q.assess(x, fs, r_peaks=r_peaks)

events, dropped = apply_l1(events, quality_windows, cfg.quality_thr, log)

suppressed += dropped

decision.coverage = float(np.mean([w["pass"] for w in quality_windows])) if quality_windows else 0.0

else:

log.append("[L1 质量门控] 关闭")

# —— L3 二次确认 ——

if cfg.l3_confirmation:

events, down = apply_l3(events, x, fs, r_peaks_second, log,

cfg.confirm_min_windows, rate_thr=scr_cfg)

suppressed += down

else:

log.append("[L3 二次确认] 关闭")

# —— L2 分级 ——

if cfg.l2_grading:

decision.level = apply_l2(events, log, rate_thr=scr_cfg)

else:

log.append("[L2 分级] 关闭")

decision.level = "caution" if events else "normal"

decision.events = events

decision.suppressed = suppressed

# —— L4 人审兜底 ——

if cfg.l4_human_review:

apply_l4(decision, log)

else:

log.append("[L4 人审兜底] 关闭")

decision.log = log

return decision

PRESETS = {

"裸阈值": dict(l1_quality_gate=False, l3_confirmation=False, l5_individual=False),

"+质量门控": dict(l1_quality_gate=True, l3_confirmation=False, l5_individual=False),

"+二次确认": dict(l1_quality_gate=True, l3_confirmation=True, l5_individual=False),

"+个体定标": dict(l1_quality_gate=True, l3_confirmation=True, l5_individual=True),

"完整五层": dict(l1_quality_gate=True, l2_grading=True, l3_confirmation=True,

l4_human_review=True, l5_individual=True),

}

def preset(name: str) -> LayerConfig:

return LayerConfig(**PRESETS[name])

## src/ecg_agent/agent/pipeline.py（253 行）

"""分析管线：数据接入 → 预处理 → 检测 → 质量 → 筛查 → 五层策略。"""

from __future__ import annotations

import time

from dataclasses import dataclass, field

import numpy as np

from ..algorithms import quality as Q

from ..algorithms import rhythm as R

from ..algorithms import short_record as SR

from ..algorithms.hrv import hr_series, hrv_features, rr_intervals

from ..algorithms.preprocess import prepare_for_quality, preprocess

from ..algorithms.qrs import pan_tompkins, xqrs

from ..io import db_labels

from ..layers import strategy as S

# 短记录阈值：小于该时长时，额外输出逐拍摘要（不影响 rhythm 筛查流程）

SHORT_RECORD_THRESHOLD_S = 30.0

def _short_record_events(short_info: dict, fs: float, af_enabled: bool = True,

tachy: float = 110.0, brady: float = 50.0) -> list[R.Event]:

"""把短记录逐拍摘要转成与原策略层一致的事件对象，参与总体分级。

生成的事件类型与 rhythm.py 一致：

· pause  ：长间歇

· tachy  ：平均心率过快

· brady  ：平均心率过慢

· ectopy ：频发早搏提示

· af_suspect：节律不齐（af_enabled=False 时不出，用于儿科）

"""

if not short_info or short_info.get("too_few_beats"):

return []

events: list[R.Event] = []

n_beats = max(1, short_info.get("n_beats", 1))

duration_s = short_info.get("duration_s", 0.0) or short_info.get("n_beats", 0)

# 长间歇

for t_start, t_end, rr_s in short_info.get("pause_events", []):

events.append(R.Event(

kind="pause",

start=float(t_start),

end=float(t_end),

detail=f"短记录内 RR 间期 {rr_s:.1f} s（≥3 s）",

confidence=min(1.0, rr_s / 6.0),

severity="refer" if rr_s >= R.PAUSE_S_STRICT else "caution",

evidence={"rr_s": round(float(rr_s), 2)}

))

# 心动过速/过缓：用整段平均心率（短记录持续时间短，按整体报）

# 阈值跟随人群：成人沿用短记录口径 110/50，儿童用年龄段阈值

hr_mean = short_info.get("hr_mean", 0.0)

if hr_mean >= tachy:

events.append(R.Event(

kind="tachy",

start=0.0,

end=float(duration_s),

detail=f"短记录平均心率 {hr_mean:.0f} bpm（≥{tachy:.0f} bpm）",

confidence=min(1.0, (hr_mean - tachy * 0.8) / 60.0),

severity="refer" if hr_mean >= max(150.0, tachy) else "caution",

evidence={"mean_bpm": round(float(hr_mean), 1)}

))

elif 0 < hr_mean < brady:

events.append(R.Event(

kind="brady",

start=0.0,

end=float(duration_s),

detail=f"短记录平均心率 {hr_mean:.0f} bpm（<{brady:.0f} bpm）",

confidence=min(1.0, (brady - hr_mean) / 20.0),

severity="caution",

evidence={"mean_bpm": round(float(hr_mean), 1)}

))

# 节律不齐：合并成房颤样心律提示（儿科未验证房颤筛查，af_enabled=False 时不出）

if af_enabled and not short_info.get("regular", True):

rr_cv = short_info.get("rr_cv", 0.0)

events.append(R.Event(

kind="af_suspect",

start=0.0,

end=float(duration_s),

detail=f"短记录节律不齐（RR 变异系数 {rr_cv:.3f}）",

confidence=min(1.0, rr_cv / 0.25),

severity="caution",

evidence={"cv_rr": round(float(rr_cv), 3)}

))

return events

def _recompute_level(events: list[R.Event]) -> str:

"""沿用 strategy.apply_l2 的最大严重度规则。"""

order = {"info": 0, "caution": 1, "refer": 2}

lvl = "normal"

for e in events:

if order.get(e.severity, 0) > order.get(lvl, 0):

lvl = e.severity

return lvl

@dataclass

class AnalysisResult:

source: str

fs: float

duration_s: float

x: np.ndarray                      # 预处理后的信号（250 Hz）

r_peaks: np.ndarray

r_peaks_second: np.ndarray

quality_windows: list

hrv: dict

hr: tuple                          # (times, hr)

decision: S.Decision

log: list = field(default_factory=list)   # 全流程决策日志

timings: dict = field(default_factory=dict)

short_record: dict | None = None   # 短记录逐拍摘要（仅 < 30 s 时填充）

db_label: str | None = None        # 数据库参考标注（仅 wfdb 来源）

subject: dict = field(default_factory=dict)  # 人群先验（年龄/性别/BMI → 阈值）

def load_source(source: str, minutes: float | None = None, start_s: float = 0.0):

"""支持四类输入：

ppg-dalia:S1                —— PPG-DaLiA 缓存（250 Hz 长时程真实数据）

mitdb:203                   —— MIT-BIH 记录（带标注，用于演示/评测）

file:/path/x.npy            —— 现成 npy（配 --fs）

wfdb:/path/to/rec|channel   —— 本地 WFDB 记录（.hea+.dat/.mat），channel 可为导联名或索引

"""

if source.startswith("ppg-dalia:"):

from ..io import respiban

sid = source.split(":", 1)[1].upper()

x = np.load(respiban.cache_path(sid))

fs = 250.0

x = x.astype(np.float64)

elif source.startswith("mitdb:"):

from ..io import mitdb

rec = source.split(":", 1)[1]

x, fs, _ = mitdb.read(rec, channel=0)

x = np.asarray(x, dtype=np.float64)

elif source.startswith("file:"):

path = source.split(":", 1)[1]

x = np.load(path).astype(np.float64)

fs = 250.0

elif source.startswith("wfdb:"):

import wfdb

body = source[len("wfdb:"):]

path, _, channel = body.rpartition("|")

if not path:

raise ValueError(f"WFDB 来源格式错误：{source}（应为 wfdb:/path/to/rec|channel）")

r = wfdb.rdrecord(path, physical=True)

if channel.isdigit():

ch = int(channel)

else:

if channel not in r.sig_name:

raise ValueError(f"记录 {path} 没有导联 '{channel}'，可用：{list(r.sig_name)}")

ch = r.sig_name.index(channel)

x = np.asarray(r.p_signal[:, ch], dtype=np.float64)

fs = float(r.fs)

else:

raise ValueError(f"不认识的来源：{source}（支持 ppg-dalia:S1 / mitdb:100 / file:xx.npy / wfdb:/path|channel）")

if start_s > 0:

a = int(start_s * fs)

x = x[a:] if minutes is None else x[a:a + int(minutes * 60 * fs)]

elif minutes is not None:

x = x[: int(minutes * 60 * fs)]

return x, float(fs)

def analyze(source: str, minutes: float | None = None, start_s: float = 0.0,

target_fs: float = 250.0, layers: str = "完整五层",

verbose: bool = True, profile=None,

screen_overrides: dict | None = None) -> AnalysisResult:

log: list[str] = []

timings: dict[str, float] = {}

def step(name: str, fn):

t0 = time.time()

out = fn()

dt = time.time() - t0

timings[name] = dt

msg = f"[工具:{name}] {dt:.2f}s"

log.append(msg)

if verbose:

print(msg)

return out

x_raw, fs_in = load_source(source, minutes=minutes, start_s=start_s)

log.append(f"[工具:load] 来源 {source}，原始 {len(x_raw)/fs_in/60:.1f} 分钟 @ {fs_in:.0f} Hz")

x, fs = step("preprocess", lambda: preprocess(x_raw, fs_in, target_fs=target_fs))

# 质量评估在"仅去直流"的原始信号上做（带通会把基线/工频噪声滤掉，

# 在滤波后评估等于没评估——见 preprocess.prepare_for_quality 的说明）

x_q, fs_q = prepare_for_quality(x_raw, fs_in, target_fs=target_fs)

r1 = step("detect_qrs(pan_tompkins)", lambda: pan_tompkins(x, fs))

r2 = step("detect_qrs(xqrs, 第二意见)", lambda: xqrs(x, fs))

log.append(f"[工具:detect_qrs] 主检测器 {len(r1)} 拍，第二检测器 {len(r2)} 拍")

qw = step("assess_quality", lambda: Q.assess(x_q, fs_q, r_peaks=r1))

pass_rate = float(np.mean([w["pass"] for w in qw])) if qw else 0.0

log.append(f"[工具:assess_quality] {len(qw)} 个 10 s 窗，合格率 {pass_rate*100:.1f}%")

rr = rr_intervals(r1, fs)

feats = step("hrv_features", lambda: hrv_features(rr))

log.append(f"[工具:hrv_features] 平均心率 {feats['hr']:.0f} bpm，"

f"SDNN {feats['sdnn']*1000:.0f} ms，RMSSD {feats['rmssd']*1000:.0f} ms")

hrs = step("hr_series", lambda: hr_series(r1, fs, win=10.0))

# 短记录附加分析（不影响长记录流程）

short_info = None

duration_s = len(x) / fs

if duration_s < SHORT_RECORD_THRESHOLD_S and len(r1) >= 3:

short_info = step("short_record_summary", lambda: SR.analyze(x, fs, r1))

if short_info:

log.append(f"[工具:short_record] 记录较短（{duration_s:.1f}s），"

f"检出 {short_info['n_beats']} 拍，"

f"疑似早搏 {short_info['suspected_ectopy']} 次")

dec = step("apply_layers", lambda: S.run(x, fs, r1, r2, cfg=S.preset(layers),

quality_windows=qw, profile=profile,

screen_overrides=screen_overrides))

log += dec.log

# 短记录：把逐拍摘要转成事件并入总体分级（沿用原 strategy 的事件/分级形式）

if short_info:

short_events = _short_record_events(

short_info, fs,

af_enabled=dec.population.get("af_enabled", True),

# 短记录口径成人沿用 110；儿童用年龄段过速阈值

tachy=max(110.0, float(dec.population.get("tachy", 110.0))),

brady=float(dec.population.get("brady", 50.0)),

)

if short_events:

dec.events.extend(short_events)

dec.level = _recompute_level(dec.events)

log.append(f"[短记录事件] 补充 {len(short_events)} 个逐拍摘要事件，"

f"总体分级更新为 {dec.level}")

# 数据库参考标注（仅展示，不参与判断）

db_label = db_labels.lookup(source)

if db_label:

log.append(f"[工具:db_label] 数据库参考标注：{db_label}")

return AnalysisResult(source=source, fs=fs, duration_s=duration_s, x=x, r_peaks=r1,

r_peaks_second=r2, quality_windows=qw, hrv=feats, hr=hrs,

decision=dec, log=log, timings=timings,

short_record=short_info, db_label=db_label,

subject=dec.population)

## src/ecg_agent/algorithms/rhythm.py（269 行）

"""心律异常筛查：把 RR 序列/心拍序列变成"疑似事件"。

设计口径（对齐课程要求与调研报告）：

· 输出一律是"疑似/关注/建议就医"，不是诊断；

· 每个事件都带置信度与依据，供五层策略分级与二次确认；

· 事件类型：停搏/长间歇、心动过速、心动过缓、房颤样心律（RR 不规则）、

早搏（形态+提前量）。

房颤筛查特征集刻意选成"RR 域"的经典组合（不依赖 P 波识别）——

可穿戴单导联场景下 P 波检测不可靠，RR 不规则度是主判据。

"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field

import numpy as np

from .hrv import hrv_features, rr_intervals, sample_entropy, shannon_entropy_rr

# —— 阈值（默认值；个体定标层会覆盖部分阈值）——

PAUSE_S = 3.0          # 停搏/长间歇：RR 超过该值

PAUSE_S_STRICT = 4.0   # 严重档

TACHY_BPM = 100.0      # 心动过速

BRADY_BPM = 50.0       # 心动过缓

RATE_MIN_DUR = 30.0    # 心率异常持续时间门槛

AF_WIN = 30.0          # 房颤筛查滑窗长度

ECTOPY_CORR = 0.85     # 形态相关阈值（低于此值且提前 → 疑似早搏）

ECTOPY_PREMATURE = 0.85  # 提前量：RR / 局部主导 RR

@dataclass

class Event:

kind: str

start: float

end: float

detail: str

confidence: float = 0.5

severity: str = "info"

evidence: dict = field(default_factory=dict)

def as_dict(self):

return {"kind": self.kind, "start": round(self.start, 1), "end": round(self.end, 1),

"detail": self.detail, "confidence": round(self.confidence, 2),

"severity": self.severity, "evidence": self.evidence}

def detect_pauses(r_peaks, fs, thr: float = PAUSE_S) -> list[Event]:

rr = rr_intervals(r_peaks, fs)

r = np.asarray(r_peaks) / fs

out = []

for i, v in enumerate(rr):

if v >= thr:

out.append(Event("pause", float(r[i]), float(r[i + 1]),

f"RR 间期 {v:.1f} s（≥{thr:.0f} s）",

confidence=min(1.0, v / (thr * 1.5)),

severity="refer" if v >= PAUSE_S_STRICT else "caution",

evidence={"rr_s": round(float(v), 2)}))

return out

def detect_rate_events(r_peaks, fs, tachy: float = TACHY_BPM, brady: float = BRADY_BPM,

min_dur: float = RATE_MIN_DUR) -> list[Event]:

"""持续 ≥min_dur 秒的心动过速/过缓。"""

rr = rr_intervals(r_peaks, fs)

r = np.asarray(r_peaks) / fs

if len(rr) < 3:

return []

bpm = 60.0 / rr

out = []

for want_high in (True, False):

flag = bpm > tachy if want_high else bpm < brady

kind = "tachy" if want_high else "brady"

i = 0

while i < len(flag):

if flag[i]:

j = i

while j + 1 < len(flag) and flag[j + 1]:

j += 1

dur = float(r[j] - r[i]) if j > i else 0.0

if dur >= min_dur:

mean_bpm = float(np.mean(bpm[i:j + 1]))

out.append(Event(kind, float(r[i]), float(r[j + 1] if j + 1 < len(r) else r[j]),

f"持续 {dur:.0f} s，平均 {mean_bpm:.0f} bpm",

confidence=min(1.0, dur / (min_dur * 2)),

severity="caution",

evidence={"mean_bpm": round(mean_bpm, 1), "duration_s": round(dur, 1)}))

i = j + 1

else:

i += 1

return out

def _af_features(rr: np.ndarray) -> dict:

"""30 s 窗口的房颤筛查特征（RR 域）。"""

if len(rr) < 6:

return {}

f = hrv_features(rr)

drr = np.diff(rr)

return {

"hr": f["hr"],

"cv_rr": f["cv_rr"],

"rmssd_norm": f["rmssd"] / f["mean_rr"] if f["mean_rr"] > 0 else 0.0,

"pnn50": f["pnn50"],

"shannon_rr": shannon_entropy_rr(rr, bins=20),

"sample_entropy": sample_entropy(rr),

# Tateno 式：ΔRR 归一化后的香农熵（房颤时 ΔRR 分布弥散）

"shannon_drr": shannon_entropy_rr(np.abs(drr), bins=15),

"sd1_sd2": f["sd1_sd2"],

}

AF_RULES = {

# 规则组合（保守版）：需要同时满足"RR 明显不规则"与"熵升高"

# 阈值为经典文献区间，最终以本地数据标定为准（见 docs/算法进展.md）

"cv_rr": 0.10,

"shannon_drr": 0.55,

"pnn50": 0.30,

}

def af_score_rules(f: dict, rules: dict | None = None) -> float:

"""把特征映射成 0–1 的"房颤可能性"（规则版，可解释）。

rules 可覆盖默认阈值（供五层策略 L5 个体定标使用）。

"""

if not f:

return 0.0

r = {**AF_RULES, **(rules or {})}

s_cv = float(np.clip((f["cv_rr"] - r["cv_rr"]) / 0.15, 0, 1))

s_ent = float(np.clip((f["shannon_drr"] - r["shannon_drr"]) / 0.25, 0, 1))

s_pnn = float(np.clip((f["pnn50"] - r["pnn50"]) / 0.35, 0, 1))

# 心率过快/过慢都会干扰 RR 变异指标，做一点抑制

hr = f["hr"]

s_hr = 1.0 if 50 <= hr <= 130 else 0.5

return float(np.mean([s_cv, s_ent, s_pnn]) * s_hr)

def screen_af_windows(r_peaks, fs, win: float = AF_WIN, step: float | None = None,

thr: float = 0.5, use_model: bool = True,

rules: dict | None = None) -> list[dict]:

"""滑窗房颤筛查。返回每个窗口的特征与得分。

use_model=True 时优先用训练好的逻辑回归（RR 域特征，按记录分组交叉验证

训练，见 scripts/train_af_model.py）；模型缺失时自动回退规则版。

"""

step = step or win

scorer = None

if use_model:

from . import afmodel

if afmodel.load() is not None:

scorer = afmodel.score

r = np.asarray(r_peaks) / fs

if len(r) < 10:

return []

t_end = float(r[-1])

rows = []

t = 0.0

while t + win <= t_end:

seg = r[(r >= t) & (r < t + win)]

rr = np.diff(seg)

f = _af_features(rr)

if f:

f["t_start"], f["t_end"] = t, t + win

s_model = scorer(f) if scorer is not None else None

f["af_score_rules"] = af_score_rules(f, rules)

f["af_score"] = s_model if s_model is not None else f["af_score_rules"]

f["scorer"] = "logreg" if s_model is not None else "rules"

f["af_suspect"] = f["af_score"] >= thr

rows.append(f)

t += step

return rows

def af_events(windows: list[dict], min_windows: int = 2) -> list[Event]:

"""把连续的疑似窗口合并成事件（天然带"持续确认"的语义）。"""

out = []

run = []

for w in windows:

if w["af_suspect"]:

run.append(w)

else:

if len(run) >= min_windows:

out.append(_merge(run))

run = []

if len(run) >= min_windows:

out.append(_merge(run))

return out

def _merge(run: list[dict]) -> Event:

score = float(np.mean([w["af_score"] for w in run]))

return Event("af_suspect", run[0]["t_start"], run[-1]["t_end"],

f"RR 不规则持续 {len(run) * 30} s（窗口评分均值 {score:.2f}）",

confidence=score,

severity="refer" if score >= 0.7 else "caution",

evidence={"n_windows": len(run), "mean_score": round(score, 2)})

def detect_ectopy(x: np.ndarray, r_peaks, fs: float, corr_thr: float = ECTOPY_CORR,

premature: float = ECTOPY_PREMATURE, win: float = 0.12) -> list[Event]:

"""早搏筛查：形态相关 + 提前量。

对每个 R 波截取 ±win 窗口，算它与"本段中位模板"的相关系数；

相关系数低 且 RR 明显短于局部主导 RR → 疑似早搏。

"""

r = np.asarray(r_peaks)

if len(r) < 5:

return []

w = int(round(win * fs))

segs = []

idx = []

for i, ri in enumerate(r):

a, b = ri - w, ri + w

if a < 0 or b > len(x):

continue

s = x[a:b].astype(np.float64)

s = s - s.mean()

n = np.linalg.norm(s)

if n <= 0:

continue

segs.append(s / n)

idx.append(i)

if len(segs) < 5:

return []

S = np.vstack(segs)

med = np.median(S, axis=0)

med /= np.linalg.norm(med) + 1e-12

corr = S @ med

rr = np.diff(r) / fs

events = []

for k, i in enumerate(idx):

if i == 0 or i >= len(rr) + 1:

continue

rr_prev = rr[i - 1]

lo = max(0, i - 10)

local = np.median(rr[lo:min(len(rr), i + 10)])

if corr[k] < corr_thr and local > 0 and rr_prev < premature * local:

t = float(r[i] / fs)

events.append(Event("ectopy", t, t + 0.2,

f"形态相关 {corr[k]:.2f}（<{corr_thr}），提前量 RR={rr_prev:.2f} s"

f"（局部主导 {local:.2f} s）",

confidence=float(np.clip((corr_thr - corr[k]) / corr_thr + 0.2, 0, 1)),

severity="info",

evidence={"corr": round(float(corr[k]), 2),

"rr_prev": round(float(rr_prev), 2)}))

return events

def screen_all(x: np.ndarray, r_peaks, fs: float, cfg: dict | None = None) -> list[Event]:

"""跑完所有筛查规则，返回事件列表（未经过五层策略过滤）。"""

cfg = cfg or {}

ev = []

ev += detect_pauses(r_peaks, fs, cfg.get("pause_s", PAUSE_S))

ev += detect_rate_events(r_peaks, fs, cfg.get("tachy", TACHY_BPM), cfg.get("brady", BRADY_BPM),

cfg.get("rate_min_dur", RATE_MIN_DUR))

ev += detect_ectopy(x, r_peaks, fs, cfg.get("ectopy_corr", ECTOPY_CORR),

cfg.get("ectopy_premature", ECTOPY_PREMATURE))

# 房颤筛查可按人群关闭（儿科未验证，见 subject.py）；

# 关闭后仍保留早搏/心率/停搏筛查，只是不出"疑似房颤"结论

if cfg.get("af_enabled", True):

wins = screen_af_windows(r_peaks, fs, cfg.get("af_win", AF_WIN), thr=cfg.get("af_thr", 0.6),

use_model=cfg.get("af_use_model", True),

rules=cfg.get("af_rules"))

ev += af_events(wins, cfg.get("af_min_windows", 2))

ev.sort(key=lambda e: e.start)

return ev

## src/ecg_agent/algorithms/qrs.py（216 行）

"""QRS 检测。

两个独立检测器：

1. `pan_tompkins` —— 自实现 Pan-Tompkins（1985），作为主检测器；

2. `xqrs`          —— wfdb 库的 XQRS，作为"第二意见"，用于五层策略里的

事件二次确认（两个独立算法都同意才升级预警）。

Pan-Tompkins 原流程：5–15 Hz 带通 → 五点微分 → 逐点平方 → 150 ms 滑窗积分

→ 双阈值自适应判决（SPKI/NPKI）+ 回溯搜索（THR2）。

"""

from __future__ import annotations

import numpy as np

from scipy import signal as sps

__all__ = ["pan_tompkins", "xqrs"]

def _pt_stages(x: np.ndarray, fs: float):

"""步骤 1–4：带通 → 微分 → 平方 → 积分。返回 (带通信号, 积分信号)。"""

nyq = fs / 2.0

hi = min(15.0, nyq * 0.9)

b, a = sps.butter(3, [5.0 / nyq, hi / nyq], btype="band")

bp = sps.filtfilt(b, a, x)

# 五点微分 y[n] = (-x[n-2] -2x[n-1] + 2x[n+1] + x[n+2]) / (8T)

kernel = np.array([-1.0, -2.0, 0.0, 2.0, 1.0]) * (fs / 8.0)

d = np.convolve(bp, kernel, mode="same")

sq = d * d

w = max(1, int(round(0.150 * fs)))

integ = np.convolve(sq, np.ones(w) / w, mode="same")

return bp, integ

def _localize_r(bp: np.ndarray, idx: int, fs: float) -> int:

"""把积分峰映射回 R 波位置。

注意：这里的滑动平均积分是"居中"实现（convolve 'same'），积分峰与 R 波

基本对齐（偏差在一个积分窗之内）。因此用 ±100 ms 双侧窗，按 |幅值| 取极值

——单向左侧搜索会把一半心拍定位到偏左 150 ms 的位置。

"""

w = max(1, int(round(0.10 * fs)))

lo = max(0, idx - w)

hi = min(len(bp), idx + w + 1)

if hi <= lo:

return idx

seg = bp[lo:hi]

return lo + int(np.argmax(np.abs(seg)))

def pan_tompkins(x: np.ndarray, fs: float, init_sec: float = 2.0) -> np.ndarray:

"""返回 R 波样本下标（升序、int 数组）。"""

x = np.asarray(x, dtype=np.float64)

if len(x) < fs:  # 太短

return np.array([], dtype=int)

bp, integ = _pt_stages(x, fs)

n = len(integ)

learn = min(n, int(round(init_sec * fs)))

# —— 学习阶段初始化阈值 ——

# 积分信号阈值（SPKI/NPKI，决定"是否可能是心拍"）

spki = float(np.max(integ[:learn])) * 0.25

npki = float(np.mean(integ[:learn])) * 0.125

if spki <= npki:

spki = float(np.max(integ[:learn])) * 0.5

# 带通信号幅度阈值（SPKF/NPKF，决定"是心拍还是 T 波/噪声"）

absbp = np.abs(bp)

spkf = float(np.max(absbp[:learn])) * 0.25

npkf = float(np.mean(absbp[:learn])) * 0.5

if spkf <= npkf:

spkf = float(np.max(absbp[:learn])) * 0.5

cand, _ = sps.find_peaks(integ)

r_peaks: list[int] = []

r_amp: list[float] = []  # 每个检测拍在带通信号上的幅值

r_val: list[float] = []  # 每个检测拍的积分信号值（近邻竞争的评判依据）

rr_avg1: list[float] = []  # 常规 RR（含轻度异常）

rr_avg2: list[float] = []  # 严格 RR（用于回溯限幅）

last_r: int | None = None

min_rr = 0.25  # s，物理下限

def _rr_means():

m1 = float(np.mean(rr_avg1[-8:])) if rr_avg1 else None

m2 = float(np.mean(rr_avg2[-8:])) if rr_avg2 else None

return m1, m2

def _accept(idx_integ: int, from_searchback: bool = False) -> bool:

nonlocal last_r, spki, spkf, npkf

r = _localize_r(bp, idx_integ, fs)

amp = float(absbp[r])

val = float(integ[idx_integ])

comp_win = min_rr

if last_r is not None and (r - last_r) / fs < comp_win:

# —— 近邻竞争：0.25 s 内的两个候选是"同一次 QRS 的双峰"，

# 留带通幅值大的那个。108 号记录是"小 R 波 + 大 S 波"形态，

# 靠这条才能锁到大 S。窗口不能放宽到 T 波位置（0.3 s 左右），

# 否则快节律和早搏会被误杀（202/203/222 的教训）。

if amp > r_amp[-1]:

r_peaks[-1] = r

r_val[-1] = val

r_amp[-1] = amp

last_r = r

return True

return False

# —— 第二级幅度判决（PT 论文的 SPKF/NPKF 机制）——

# 积分峰过了阈值，还要在带通信号上足够"像心拍"，否则按噪声处理。

# 这一步专门挡 T 波/S 波级别的低幅峰（实测误检的幅值只有正常拍的 ~0.3）。

thrf = npkf + 0.25 * (spkf - npkf)

if from_searchback:

thrf *= 0.5

# —— T 波判别（论文口径）——：候选落在 T 波半径内（RR < 0.36*RR_AVG），

# 且带通幅值明显弱于 QRS（< 0.5 × SPKF），判为 T 波。

# 平均 RR < 0.6 s（心率 > 100）时不做此判断——快节律下不存在

# "落在 T 波位置"的余量，做了会误杀真拍（203 号记录的教训）。

# 遗留问题：114/119 号记录的 T 波在带通幅值上不比 QRS 弱，

# 这条判据挡不住（详见 docs/算法进展.md 的误差分析）。

_, m2 = _rr_means()

if m2 is not None and last_r is not None and m2 > 0.6:

rr_cur = (r - last_r) / fs

if rr_cur < 0.36 * m2 and amp < 0.5 * spkf:

npkf = 0.125 * amp + 0.875 * npkf

return False

if amp < thrf:

npkf = 0.125 * amp + 0.875 * npkf

return False

p = float(integ[idx_integ])

if from_searchback:

spki = 0.25 * p + 0.75 * spki

else:

spki = 0.125 * p + 0.875 * spki

spkf = 0.125 * amp + 0.875 * spkf

r_peaks.append(r)

r_amp.append(amp)

r_val.append(val)

if last_r is not None:

rr = (r - last_r) / fs

m1, m2 = _rr_means()

if m2 is None:

rr_avg1.append(rr)

rr_avg2.append(rr)

elif 0.92 * m2 <= rr <= 1.16 * m2:

rr_avg1.append(rr)

rr_avg2.append(rr)

elif 1.16 * m2 < rr <= 1.66 * m2 or 0.36 * m2 <= rr < 0.92 * m2:

rr_avg1.append(rr)

# rr < 0.36*m2 → 疑似 T 波，不计入统计（仍保留检测结果，

# 因为真房颤/早搏本来就会短 RR，保守起见不丢）

elif rr < 0.36 * m2:

rr_avg1.append(rr)

last_r = r

return True

for i in cand:

p = float(integ[i])

# —— 回溯搜索：距上一个 R 波超过 1.66*RR_AVG2 就回头看 ——

_, m2 = _rr_means()

if last_r is not None and m2 is not None:

rr_missed_limit = 1.66 * m2

if (i - last_r) / fs > rr_missed_limit:

lo = last_r + int(round(0.20 * fs))

hi = min(n, last_r + int(round(rr_missed_limit * fs)))

if hi > lo:

j = lo + int(np.argmax(integ[lo:hi]))

thr2 = 0.5 * (npki + 0.25 * (spki - npki))

if integ[j] > thr2:

_accept(j, from_searchback=True)

thr1 = npki + 0.25 * (spki - npki)

if p > thr1:

_accept(i)

else:

npki = 0.125 * p + 0.875 * npki

return np.asarray(r_peaks, dtype=int)

def xqrs(x: np.ndarray, fs: float) -> np.ndarray:

"""wfdb 的 XQRS 检测器（独立第二意见）。"""

import warnings

import wfdb.processing as wp

with warnings.catch_warnings():

warnings.simplefilter("ignore")

try:

peaks = wp.xqrs_detect(np.asarray(x, dtype=np.float64), fs=fs, verbose=False)

except Exception:

return np.array([], dtype=int)

return np.asarray(peaks, dtype=int)

def compare_rr(r1: np.ndarray, r2: np.ndarray, fs: float, tol: float = 0.15) -> float:

"""两个检测器的一致性（±tol 秒内互认为同拍的比例，F1）。"""

if len(r1) == 0 or len(r2) == 0:

return 0.0

import bisect

a = np.asarray(r1) / fs

b = np.asarray(r2) / fs

tp = 0

for t in a:

k = bisect.bisect_left(b, t - tol)

if k < len(b) and abs(b[k] - t) <= tol:

tp += 1

continue

if k > 0 and abs(b[k - 1] - t) <= tol:

tp += 1

prec = tp / len(a)

rec = tp / len(b)

return 0.0 if prec + rec == 0 else 2 * prec * rec / (prec + rec)

## src/ecg_agent/algorithms/quality.py（185 行）

"""信号质量评估（SQI）——五层防误报策略的第 1 层。

按调研报告确定的规格实现：

· 6 个子频段：0–1 / 1–5 / 5–15 / 15–50 / 50–100 / 100–250 Hz

· 12 维特征：6 个能量比 + 6 个能量熵

· 另加工程上惯用的 3 个 SQI 指标（峰度、QRS 频带功率比、基线功率比）

—— 它们便宜且可解释，用来把 12 维谱特征"锚"到生理意义上

输出：每个窗口 0–1 的质量分 + 判定优劣。阈值是先用规则定的，后续可用

合成噪声标定（见 `calibrate_synthetic`）。

"""

from __future__ import annotations

import numpy as np

from scipy import signal as sps

# 报告口径的 6 个子频段（下限 0.5 是因为预处理已去掉更低频的基线）

BANDS = [(0.5, 1.0), (1.0, 5.0), (5.0, 15.0), (15.0, 50.0), (50.0, 100.0), (100.0, 250.0)]

def _band_energy(f, pxx, lo, hi):

m = (f >= lo) & (f < hi)

return float(np.trapezoid(pxx[m], f[m])) if m.any() else 0.0

def _band_entropy(f, pxx, lo, hi, bins=8):

"""子带内的谱熵（归一化 0–1）：噪声填满子带时熵高，单一频率成分时熵低。"""

m = (f >= lo) & (f < hi)

if not m.any():

return 0.0

p = pxx[m]

if p.sum() <= 0:

return 0.0

# 降采样成固定 bin 数再算熵

edges = np.linspace(0, len(p), bins + 1).astype(int)

pb = np.array([p[edges[i]:edges[i + 1]].sum() for i in range(bins)])

if pb.sum() <= 0:

return 0.0

pb = pb / pb.sum()

pb = pb[pb > 0]

return float(-np.sum(pb * np.log(pb)) / np.log(bins))

def spectral_features(x: np.ndarray, fs: float) -> dict:

"""12 维谱特征 + 3 个 SQI 指标。"""

f, pxx = sps.welch(x, fs=fs, nperseg=min(len(x), int(4 * fs)), detrend="linear")

total = _band_energy(f, pxx, 0.5, fs / 2.0) + 1e-12

out = {}

ratios = []

for i, (lo, hi) in enumerate(BANDS):

e = _band_energy(f, pxx, lo, min(hi, fs / 2.0))

ratios.append(e)

out[f"band_ratio_{i}"] = e / total

for i, (lo, hi) in enumerate(BANDS):

out[f"band_entropy_{i}"] = _band_entropy(f, pxx, lo, min(hi, fs / 2.0))

# 工程 SQI

e_qrs = _band_energy(f, pxx, 5.0, 15.0)

e_all = _band_energy(f, pxx, 0.5, 40.0) + 1e-12

e_base = _band_energy(f, pxx, 0.5, 1.0)

out["pSQI"] = e_qrs / e_all            # QRS 频带占比，典型 0.5–0.8

out["basSQI"] = 1.0 - e_base / e_all   # 基线漂移占比越低越好

out["kSQI"] = float(((x - x.mean()) ** 4).mean() / (x.var() ** 2 + 1e-12))  # 峰度

return out

def _clip01(v, lo, hi):

return float(np.clip((v - lo) / (hi - lo) if hi > lo else 0.0, 0.0, 1.0))

def score_window(x: np.ndarray, fs: float, r_peaks: np.ndarray | None = None) -> dict:

"""单窗质量分（0–1）。

设计原则：每个子分都与"信号干不干净"单调对应，可解释、可单独核查。

子分构成（等权平均）：

s_p    带内 QRS 占比：5–15 Hz 占 0.5–40 Hz 的比例，落在 0.25–0.55 得分高

——太低说明窄带噪声盖住 QRS，太高说明信号尖刺化

s_b    基线漂移占比：0–0.5 Hz 占比，越低越好（对应呼吸/运动引起的漂移）

s_m    工频占比：48–52 Hz 占比，越低越好

s_h    高频噪声占比：40–100 Hz 占比，越低越好（肌电/热噪声）

s_k    峰度：在 0.5–40 Hz 带通信号上算，2–12 之间最好

（太平=无 QRS 结构；太尖=脉冲噪声）

s_c    形态一致性：各拍与中位模板的平均相关（需要 r_peaks），越高越好

注意：本函数在"仅去直流"的信号上运行——带通之后基线/工频都被滤掉了，

质量门控会形同虚设（这是实测踩过的坑）。

"""

from .preprocess import bandpass

xf = bandpass(np.asarray(x, dtype=np.float64), fs, 0.5, 40.0)

f, pxx = sps.welch(x, fs=fs, nperseg=min(len(x), int(4 * fs)), detrend="linear")

e_total = float(np.trapezoid(pxx, f)) + 1e-12

e_band = _band_energy(f, pxx, 0.5, min(40.0, fs / 2.0)) + 1e-12

p_qrs = _band_energy(f, pxx, 5.0, 15.0) / e_band

r_base = _band_energy(f, pxx, 0.0, 0.5) / e_band

r_mains = _band_energy(f, pxx, 48.0, 52.0) / e_total if fs > 110 else 0.0

r_hf = _band_energy(f, pxx, 40.0, 100.0) / e_total if fs > 90 else 0.0

k = float(((xf - xf.mean()) ** 4).mean() / (xf.var() ** 2 + 1e-12))

if k < 12.0:

s_k = _clip01(k, 2.0, 5.0) if k < 5 else 1.0

else:

s_k = 1.0 - _clip01(k, 12.0, 60.0)

s_p = _clip01(p_qrs, 0.25, 0.50)

s_b = 1.0 - _clip01(r_base, 0.05, 0.35)

s_m = 1.0 - _clip01(r_mains, 0.02, 0.20)

s_h = 1.0 - _clip01(r_hf, 0.05, 0.35)

s_c = 0.5

if r_peaks is not None and len(r_peaks) >= 3:

w = int(round(0.12 * fs))

segs = []

for r in np.asarray(r_peaks):

a, b = int(r) - w, int(r) + w

if a < 0 or b > len(xf):

continue

seg = xf[a:b]

seg = seg - seg.mean()

n = np.linalg.norm(seg)

if n > 0:

segs.append(seg / n)

if len(segs) >= 3:

S = np.vstack(segs)

med = np.median(S, axis=0)

med /= np.linalg.norm(med) + 1e-12

corr = S @ med

s_c = _clip01(float(np.mean(corr)), 0.5, 0.9)

score = float(np.clip(np.mean([s_p, s_b, s_m, s_h, s_k, s_c]), 0.0, 1.0))

return {"quality": score, "kSQI": k, "pSQI": p_qrs, "basSQI": 1.0 - r_base,

"mains_ratio": r_mains, "hf_ratio": r_hf, "template_corr": s_c,

"s_p": s_p, "s_b": s_b, "s_m": s_m, "s_h": s_h, "s_k": s_k, "s_c": s_c,

**{k2: v for k2, v in spectral_features(x, fs).items() if k2.startswith("band_")}}

def assess(x: np.ndarray, fs: float, win: float = 10.0, step: float | None = None,

r_peaks: np.ndarray | None = None, thr: float = 0.6):

"""滑窗质量评估。

返回 list[dict]，每项含 t_start / t_end / quality / 各子分数。

"""

step = step or win

w = int(round(win * fs))

s = int(round(step * fs))

out = []

for a in range(0, max(0, len(x) - w + 1), s):

seg = x[a:a + w]

rp = None

if r_peaks is not None:

rp = np.asarray(r_peaks) - a

rp = rp[(rp >= 0) & (rp < w)]

row = score_window(seg, fs, rp)

row["t_start"] = a / fs

row["t_end"] = (a + w) / fs

row["pass"] = row["quality"] >= thr

out.append(row)

return out

def synth_noise_bank(fs: float, seconds: float, seed: int = 0):

"""合成 4 类典型干扰，用于质量门控的标定与压力测试。

对齐调研报告 3.4 节的"误报技术本源"：基线漂移、工频、肌电、运动伪差。

"""

rng = np.random.default_rng(seed)

n = int(seconds * fs)

t = np.arange(n) / fs

baseline = 0.6 * np.sin(2 * np.pi * 0.25 * t + rng.uniform(0, 6.28))  # 呼吸性基线漂移

mains = 0.15 * np.sin(2 * np.pi * 50 * t)                             # 50 Hz 工频

emg = 0.10 * sps.butter(3, [20 / (fs / 2), 90 / (fs / 2)], btype="band")[0] * 0  # 占位

# 肌电：20–90 Hz 带限白噪

white = rng.normal(0, 1, n)

b, a = sps.butter(3, [20 / (fs / 2), min(90, fs / 2 * 0.95) / (fs / 2)], btype="band")

emg = 0.12 * sps.filtfilt(b, a, white)

# 运动伪差：突发大幅低频扰动

motion = np.zeros(n)

for _ in range(max(1, int(seconds / 10))):

i0 = rng.integers(0, max(1, n - int(2 * fs)))

L = int(rng.uniform(0.3, 1.5) * fs)

motion[i0:i0 + L] += rng.uniform(0.5, 2.0) * np.sin(

2 * np.pi * rng.uniform(0.5, 3) * t[:L] + rng.uniform(0, 6.28))

return {"baseline": baseline, "mains": mains, "emg": emg, "motion": motion}

## src/ecg_agent/algorithms/preprocess.py（96 行）

"""心电预处理：重采样、去基线漂移、带通滤波、工频陷波。

设计取舍：

- 去基线用两级中值滤波（200 ms + 600 ms），这是动态心电文献里的经典做法，

优于单纯高通滤波（后者会引起 ST 段失真——调研报告里专门提到过

1.0 Hz 高通会把 V1/V2 抬高造成假阳性）。

- 中值滤波放在重采样之后做，省一半计算量。

"""

from __future__ import annotations

from math import gcd

import numpy as np

from scipy import ndimage

from scipy import signal as sps

def resample_to(x: np.ndarray, fs_in: float, fs_out: float) -> np.ndarray:

"""多相重采样（自带抗混叠滤波）。"""

if int(fs_in) == int(fs_out):

return x

g = gcd(int(round(fs_in)), int(round(fs_out)))

return sps.resample_poly(x, int(round(fs_out)) // g, int(round(fs_in)) // g)

def remove_baseline_median(x: np.ndarray, fs: float, win1: float = 0.2, win2: float = 0.6) -> np.ndarray:

"""两级中值滤波估计基线漂移并扣除。"""

w1 = int(round(win1 * fs)) | 1  # 强制奇数窗

w2 = int(round(win2 * fs)) | 1

b1 = ndimage.median_filter(x, size=w1, mode="nearest")

b2 = ndimage.median_filter(b1, size=w2, mode="nearest")

return x - b2

def bandpass(x: np.ndarray, fs: float, lo: float = 0.5, hi: float = 40.0, order: int = 3) -> np.ndarray:

nyq = fs / 2.0

hi = min(hi, nyq * 0.95)

b, a = sps.butter(order, [lo / nyq, hi / nyq], btype="band")

return sps.filtfilt(b, a, x)

def notch(x: np.ndarray, fs: float, f0: float = 50.0, q: float = 30.0) -> np.ndarray:

if f0 >= fs / 2.0 * 0.95:

return x

b, a = sps.iirnotch(f0 / (fs / 2.0), q)

return sps.filtfilt(b, a, x)

def preprocess(

x: np.ndarray,

fs: float,

target_fs: float | None = 250.0,

use_median_baseline: bool = True,

mains: float | None = 50.0,

band: tuple[float, float] = (0.5, 40.0),

) -> tuple[np.ndarray, float]:

"""完整预处理链。

参数

target_fs: 统一到的分析采样率；None 表示保持原采样率（评测用）。

use_median_baseline: False 时改用 0.5 Hz 高通（用于消融对比）。

返回 (x_clean, fs_out)

"""

x = np.asarray(x, dtype=np.float64)

if target_fs is not None and int(round(target_fs)) != int(round(fs)):

x = resample_to(x, fs, target_fs)

fs = float(target_fs)

if use_median_baseline:

x = remove_baseline_median(x, fs)

else:

b, a = sps.butter(2, 0.5 / (fs / 2.0), btype="high")

x = sps.filtfilt(b, a, x)

x = bandpass(x, fs, band[0], band[1])

if mains is not None:

x = notch(x, fs, f0=mains)

return x, fs

def prepare_for_quality(x: np.ndarray, fs_in: float, target_fs: float = 250.0) -> tuple[np.ndarray, float]:

"""质量评估专用预处理：只重采样 + 去直流，不做带通/陷波。

为什么：SQI 要评价"采集到的信号干不干净"，如果在带通滤波之后再算，

基线漂移和工频干扰已经被滤掉，质量门控就形同虚设（实测注入 10 倍

基线漂移的噪声，带通后质量分仍有 0.86）。所以质量评估必须在原始

（仅去直流）信号上做。

"""

x = np.asarray(x, dtype=np.float64)

if target_fs is not None and int(round(target_fs)) != int(round(fs_in)):

x = resample_to(x, fs_in, target_fs)

fs_in = float(target_fs)

x = x - np.median(x)

return x, float(fs_in)

## src/ecg_agent/algorithms/hrv.py（131 行）

"""心率与心率变异性（HRV）指标。

全部基于 R 波序列（RR 间期），单位统一用秒 / 毫秒。

"""

from __future__ import annotations

import numpy as np

def rr_intervals(r_peaks: np.ndarray, fs: float) -> np.ndarray:

"""RR 间期（秒）。"""

r = np.asarray(r_peaks, dtype=np.float64)

if len(r) < 2:

return np.array([])

return np.diff(r) / fs

def hr_series(r_peaks: np.ndarray, fs: float, win: float = 10.0):

"""按滑动窗给出心率曲线（bpm）。

返回 (times, hr)：times 为窗口中心时刻（秒），hr 为该窗内 RR 换算的心率。

"""

r = np.asarray(r_peaks, dtype=np.float64) / fs

if len(r) < 2:

return np.array([]), np.array([])

total = r[-1]

times, hrs = [], []

t = win / 2

while t < total:

lo, hi = t - win / 2, t + win / 2

seg = r[(r >= lo) & (r < hi)]

if len(seg) >= 2:

rr = np.diff(seg).mean()

times.append(t)

hrs.append(60.0 / rr)

t += win

return np.array(times), np.array(hrs)

def rmssd(rr: np.ndarray) -> float:

if len(rr) < 2:

return 0.0

return float(np.sqrt(np.mean(np.diff(rr) ** 2)))

def sdnn(rr: np.ndarray) -> float:

return float(np.std(rr)) if len(rr) > 1 else 0.0

def pnn50(rr: np.ndarray) -> float:

"""相邻 RR 差值超过 50 ms 的比例。"""

if len(rr) < 2:

return 0.0

return float(np.mean(np.abs(np.diff(rr)) > 0.05))

def sample_entropy(x: np.ndarray, m: int = 2, r_factor: float = 0.2) -> float:

"""样本熵（Richman & Moorman 2000）。

m 维与 m+1 维模板的匹配概率之比取负对数；数值越小越"规整"。

"""

x = np.asarray(x, dtype=np.float64)

n = len(x)

if n < 20:

return 0.0

r = r_factor * np.std(x)

if r <= 0:

return 0.0

def _count(mm: int) -> int:

tmpl = np.lib.stride_tricks.sliding_window_view(x, mm)

cnt = 0

for i in range(len(tmpl) - 1):

d = np.max(np.abs(tmpl[i + 1:] - tmpl[i]), axis=1)

cnt += int(np.sum(d <= r))

return cnt

b = _count(m)

a = _count(m + 1)

if b == 0 or a == 0:

return 0.0

return float(-np.log(a / b))

def shannon_entropy_rr(rr: np.ndarray, bins: int = 20) -> float:

"""RR 序列的概率分布香农熵（归一化到 0–1）。

房颤时 RR 分布被"打散"，熵显著升高——Tateno 等人经典房颤判据的核心量。

"""

rr = np.asarray(rr)

if len(rr) < 4:

return 0.0

hist, _ = np.histogram(rr, bins=bins)

p = hist / hist.sum()

p = p[p > 0]

return float(-np.sum(p * np.log(p)) / np.log(bins))

def poincare_features(rr: np.ndarray) -> dict:

"""Poincaré 图特征：SD1（短时变异）与 SD2（长时变异）。"""

if len(rr) < 2:

return {"sd1": 0.0, "sd2": 0.0, "sd1_sd2": 0.0}

x, y = rr[:-1], rr[1:]

sd1 = float(np.sqrt(0.5) * np.std(y - x))

sd2 = float(np.sqrt(0.5) * np.std(y + x))

return {"sd1": sd1, "sd2": sd2, "sd1_sd2": sd1 / sd2 if sd2 > 0 else 0.0}

def hrv_features(rr: np.ndarray) -> dict:

"""汇总 HRV 特征，供异常筛查与报告使用。"""

rr = np.asarray(rr, dtype=np.float64)

rr = rr[(rr > 0.2) & (rr < 4.0)]  # 去掉明显异常的间期

if len(rr) < 4:

return {"n": int(len(rr)), "mean_rr": 0.0, "hr": 0.0, "sdnn": 0.0, "rmssd": 0.0,

"pnn50": 0.0, "cv_rr": 0.0, "sample_entropy": 0.0, "shannon_rr": 0.0,

"sd1": 0.0, "sd2": 0.0, "sd1_sd2": 0.0}

po = poincare_features(rr)

mean_rr = float(np.mean(rr))

return {

"n": int(len(rr)),

"mean_rr": mean_rr,

"hr": 60.0 / mean_rr,

"sdnn": sdnn(rr),

"rmssd": rmssd(rr),

"pnn50": pnn50(rr),

"cv_rr": float(np.std(rr) / mean_rr),

"sample_entropy": sample_entropy(rr),

"shannon_rr": shannon_entropy_rr(rr),

**po,

}

## src/ecg_agent/agent/report.py（349 行）

"""报告渲染：图（PNG）+ 文字报告（Markdown）。

口径（监管红线）：只出"提示/建议就医"，不出现"诊断/预警"字样；

所有结论附"非诊断用途、需医生复核"说明。

"""

from __future__ import annotations

import os

from datetime import datetime

import numpy as np

KIND_CN = {

"pause": "长间歇/疑似停搏",

"tachy": "心动过速",

"brady": "心动过缓",

"af_suspect": "疑似房颤样心律",

"ectopy": "疑似早搏",

}

LEVEL_CN = {"normal": "未见需即刻关注的异常", "caution": "关注", "refer": "建议尽快就医复核"}

LEVEL_ORDER = {"info": 0, "caution": 1, "refer": 2}

def _setup_font():

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei", "DejaVu Sans"]

plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

return plt

def render_figure(res, path: str):

"""根据记录类型自动选择长记录或短记录图。"""

if res.short_record and res.duration_s < 30:

return render_short_figure(res, path)

return render_long_figure(res, path)

def render_short_figure(res, path: str):

"""短记录（< 30 s）专用图：波形+逐拍标注、RR 间期、统计摘要。"""

plt = _setup_font()

fig = plt.figure(figsize=(12, 10))

gs = fig.add_gridspec(3, 2, height_ratios=[2, 1.2, 1])

ax_wave = fig.add_subplot(gs[0, :])

ax_rr = fig.add_subplot(gs[1, :])

ax_text = fig.add_subplot(gs[2, :])

fs = res.fs

x = res.x

t = np.arange(len(x)) / fs

s = res.short_record

beats = s.get("beat_details", [])

# ① 完整波形 + R 峰 + 疑似早搏标注

ax_wave.plot(t, x, lw=0.8, color="#374151", label="ECG")

normal_r = [b["time_s"] for b in beats if b["flag"] == "normal"]

normal_y = [x[int(b["time_s"] * fs)] for b in beats if b["flag"] == "normal"]

ectopy_r = [b["time_s"] for b in beats if b["flag"] == "suspected_ectopy"]

ectopy_y = [x[int(b["time_s"] * fs)] for b in beats if b["flag"] == "suspected_ectopy"]

ax_wave.plot(normal_r, normal_y, "v", ms=5, color="#059669", label="正常心拍")

if ectopy_r:

ax_wave.plot(ectopy_r, ectopy_y, "v", ms=6, color="#dc2626", label="疑似早搏")

ax_wave.set_xlabel("时间 (秒)")

ax_wave.set_ylabel("幅值 (a.u.)")

ax_wave.set_title("① 短记录全波形与逐拍标注（红心=疑似早搏）")

ax_wave.legend(loc="upper right", fontsize=9)

# ② RR 间期 / 心率 逐拍

if beats:

idx = [b["idx"] for b in beats[1:]]

rr_prev = [b["rr_prev_s"] * 1000 for b in beats[1:] if b["rr_prev_s"] is not None]

hr = [60.0 / b["rr_prev_s"] for b in beats[1:] if b["rr_prev_s"] is not None]

ax_rr.bar(idx, rr_prev, color="#3b82f6", alpha=0.7, label="RR 间期 (ms)")

ax_rr.axhline(1000, ls="--", lw=0.8, color="#6b7280")

ax_rr.set_xlabel("心拍序号")

ax_rr.set_ylabel("RR 间期 (ms)", color="#3b82f6")

ax_rr.tick_params(axis="y", labelcolor="#3b82f6")

ax_rr.set_title("② 逐拍 RR 间期与心率")

ax_hr = ax_rr.twinx()

ax_hr.plot(idx, hr, "o-", ms=3, lw=1.0, color="#dc2626", label="心率 (bpm)")

ax_hr.set_ylabel("心率 (bpm)", color="#dc2626")

ax_hr.tick_params(axis="y", labelcolor="#dc2626")

# ③ 文字摘要表格

ax_text.axis("off")

if s.get("too_few_beats"):

summary = "心拍过少，无法做逐拍摘要。"

else:

summary = (

f"总心拍：{s['n_beats']} 拍\n"

f"心率：{s['hr_min']:.0f}–{s['hr_max']:.0f} bpm，平均 {s['hr_mean']:.0f} bpm\n"

f"节律：{'整齐' if s['regular'] else '不齐'}（RR 变异系数 {s['rr_cv']:.3f}）\n"

f"疑似早搏：{s['suspected_ectopy']} 次；宽 QRS：{s['suspected_wide_qrs']} 次\n"

f"长间歇（≥3 s）：{len(s['pause_events'])} 次"

)

ax_text.text(0.05, 0.95, summary, transform=ax_text.transAxes, fontsize=11,

verticalalignment="top",

bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", facecolor="#f3f4f6", edgecolor="#d1d5db"))

db_label = res.db_label or "无"

ax_text.text(0.05, 0.45, f"数据库参考标注：{db_label}", transform=ax_text.transAxes,

fontsize=10, verticalalignment="top", wrap=True,

color="#4b5563")

fig.tight_layout()

fig.savefig(path, dpi=130)

plt.close(fig)

return path

def render_long_figure(res, path: str):

plt = _setup_font()

fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(12, 13))

# ① 心率曲线

ax = axes[0]

t, hr = res.hr

if len(t):

ax.plot(t / 60, hr, lw=1.0, color="#2563eb")

ax.axhline(100, ls="--", lw=0.8, color="#f59e0b")

ax.axhline(50, ls="--", lw=0.8, color="#f59e0b")

for e in res.decision.events:

if e.severity in ("caution", "refer"):

ax.axvspan(e.start / 60, max(e.end, e.start + 1) / 60,

color="#dc2626" if e.severity == "refer" else "#f59e0b", alpha=0.18)

ax.set_ylabel("心率 (bpm)")

ax.set_xlabel("时间 (分钟)")

ax.set_title("① 心率曲线与疑似事件（色带=上报事件）")

# ② 信号质量

ax = axes[1]

if res.quality_windows:

qt = [w["t_start"] / 60 for w in res.quality_windows]

qs = [w["quality"] for w in res.quality_windows]

ax.plot(qt, qs, lw=1.0, color="#059669")

ax.axhline(0.6, ls="--", lw=0.8, color="#dc2626")

ax.set_ylim(0, 1.05)

ax.set_ylabel("质量分")

ax.set_xlabel("时间 (分钟)")

ax.set_title("② 信号质量（SQI 0–1，虚线=门控阈值 0.6）")

# ③ Poincaré

ax = axes[2]

from ..algorithms.hrv import rr_intervals

rr = rr_intervals(res.r_peaks, res.fs)

if len(rr) > 2:

ax.scatter(rr[:-1] * 1000, rr[1:] * 1000, s=4, alpha=0.4, color="#7c3aed")

ax.set_xlabel("RR$_n$ (ms)")

ax.set_ylabel("RR$_{n+1}$ (ms)")

ax.set_title("③ RR 间期 Poincaré 图（散得越开=节律越不规则）")

# ④ 波形示例（取 30 秒，优先含事件）

ax = axes[3]

fs = res.fs

if res.decision.events:

e = max(res.decision.events, key=lambda e: LEVEL_ORDER[e.severity])

t0 = max(0.0, e.start - 8)

else:

t0 = 0.0

a, b = int(t0 * fs), int((t0 + 30) * fs)

seg = res.x[a:b]

tt = np.arange(len(seg)) / fs + t0

ax.plot(tt, seg, lw=0.7, color="#111827")

rp = res.r_peaks[(res.r_peaks >= a) & (res.r_peaks < b)]

ax.plot(rp / fs, res.x[rp], "v", ms=4, color="#dc2626")

ax.set_xlabel("时间 (秒)")

ax.set_ylabel("幅值 (a.u.)")

ax.set_title("④ 波形示例（红点=R 波检测；a.u.=设备原始计数，未校准 mV）")

fig.tight_layout()

fig.savefig(path, dpi=130)

plt.close(fig)

return path

def _event_rows(events, collapse_over: int = 5):

"""把事件整理成展示行；同类型事件超过 collapse_over 个时折叠为一行。"""

from collections import defaultdict

groups = defaultdict(list)

for e in events:

groups[(e.kind, e.severity)].append(e)

rows = []

for (kind, sev), es in groups.items():

es = sorted(es, key=lambda x: x.start)

if len(es) > collapse_over:

rows.append({"kind": kind, "severity": sev, "start": es[0].start,

"end": es[-1].end, "count": len(es),

"detail": f"{es[0].start/60:.1f}–{es[-1].end/60:.1f} min 区间内共 {len(es)} 次",

"confidence": max(e.confidence for e in es)})

else:

for e in es:

rows.append({"kind": kind, "severity": e.severity, "start": e.start,

"end": e.end, "count": 1, "detail": e.detail,

"confidence": e.confidence})

rows.sort(key=lambda r: r["start"])

return rows

def render_markdown(res, path: str, fig_path: str | None = None, llm_text: str | None = None):

d = res.decision

lines = []

lines.append(f"# 心电分析报告（提示级）\n")

lines.append(f"- 数据来源：`{res.source}`")

p = getattr(res, "subject", None) or d.population or {}

if p:

lines.append(f"- 受检者：{p.get('summary', '未提供')}")

lines.append(f"- 人群参考阈值：{p.get('threshold_text', '-')}")

lines.append(f"- 记录时长：{res.duration_s/60:.1f} 分钟（分析采样率 {res.fs:.0f} Hz）")

lines.append(f"- 有效监测时长占比：{d.coverage*100:.1f}%（通过质量门控的窗口比例）")

lines.append(f"- 生成时间：{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M')}")

lines.append(f"- 生成工具：ecg_agent 心电分析智能体（规则策略版，非诊断用途）\n")

lines.append("## 一、结论（提示级）\n")

n_alert = d.n_alerts

if d.level == "normal" and n_alert == 0:

lines.append("本次记录**未见需要即刻关注的疑似异常心律**。")

elif d.level == "refer":

lines.append(f"本次记录检出 **{n_alert}** 处**建议尽快就医复核**的疑似心律变化（见下表）。")

else:

lines.append(f"本次记录检出 **{n_alert}** 处**需要关注**的疑似心律变化（见下表）。")

lines.append("\n> 本结果由算法自动生成，仅作健康提示，**不构成诊断**；"

"如有不适或需要结论，请携带完整记录由医生复核。\n")

CN = "一二三四五六七八九十"

sec = 3

lines.append("## 二、心率概览\n")

h = res.hrv

lines.append(f"- 平均心率：{h['hr']:.0f} bpm")

lines.append(f"- SDNN：{h['sdnn']*1000:.0f} ms；RMSSD：{h['rmssd']*1000:.0f} ms；pNN50：{h['pnn50']*100:.0f}%")

lines.append(f"- RR 变异系数：{h['cv_rr']:.3f}；样本熵：{h['sample_entropy']:.2f}\n")

if res.short_record:

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、短记录逐拍摘要\n")

sec += 1

s = res.short_record

if s.get("too_few_beats"):

lines.append("心拍过少，无法做逐拍摘要。\n")

else:

lines.append(f"- 总心拍数：{s['n_beats']} 拍")

lines.append(f"- 心率范围：{s['hr_min']:.0f}–{s['hr_max']:.0f} bpm，平均 {s['hr_mean']:.0f} bpm")

lines.append(f"- 节律整齐度：{'整齐' if s['regular'] else '不齐'}（RR 变异系数 {s['rr_cv']:.3f}）")

lines.append(f"- 疑似早搏：{s['suspected_ectopy']} 次")

lines.append(f"- 宽 QRS（>120 ms）：{s['suspected_wide_qrs']} 次")

if s['pause_events']:

lines.append(f"- 长间歇（≥3 s）：{len(s['pause_events'])} 次")

else:

lines.append("- 长间歇（≥3 s）：无")

lines.append("")

if s['beat_details']:

lines.append("| 序号 | 时间(s) | 前 RR(s) | 后 RR(s) | QRS宽(s) | 形态相关 | 标记 |")

lines.append("|------|---------|----------|----------|----------|----------|------|")

for b in s['beat_details']:

flag_cn = {"normal": "正常", "suspected_ectopy": "疑似早搏"}.get(b['flag'], b['flag'])

lines.append(f"| {b['idx']} | {b['time_s']} | {b['rr_prev_s'] or '-'} | "

f"{b['rr_next_s'] or '-'} | {b['width_s']} | {b['morph_corr']} | {flag_cn} |")

lines.append("")

if res.db_label:

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、数据库参考标注（仅展示，不参与判断）\n")

sec += 1

lines.append(f"{res.db_label}\n")

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、疑似事件（经五层策略过滤后上报）\n")

sec += 1

if d.events:

lines.append("| # | 类型 | 时间 | 分级 | 置信度 | 依据 |")

lines.append("|---|------|------|------|--------|------|")

for i, r in enumerate(_event_rows(d.events), 1):

lines.append(f"| {i} | {KIND_CN.get(r['kind'], r['kind'])} | {r['start']/60:.1f} min | "

f"{LEVEL_CN.get(r['severity'], r['severity'])} | "

f"{r['confidence']:.2f} | {r['detail']} |")

else:

lines.append("（无）")

lines.append("")

if d.suppressed:

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、被防误报策略压掉的候选（附录）\n")

sec += 1

lines.append("这些候选曾触发筛查阈值，但被后续层判定为不可报告（这正是'少误报'的来源）：\n")

lines.append("| # | 类型 | 起始 | 压掉原因 |")

lines.append("|---|------|------|----------|")

for i, (e, why) in enumerate(d.suppressed[:30], 1):

lines.append(f"| {i} | {KIND_CN.get(e.kind, e.kind)} | {e.start/60:.1f} min | {why} |")

if len(d.suppressed) > 30:

lines.append(f"| … | | | 其余 {len(d.suppressed)-30} 条略 |")

lines.append("")

if fig_path:

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、图\n")

sec += 1

lines.append(f"![分析图]({os.path.basename(fig_path)})\n")

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、决策日志（白盒记录）\n")

sec += 1

lines.append("```")

lines.extend(res.log)

lines.append("```\n")

if llm_text:

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、AI 解读（大模型生成，仅供参考）\n")

sec += 1

lines.append(llm_text.strip() + "\n")

lines.append("> 本段由大语言模型根据上面的算法结果改写生成，**不参与任何算法判断**，"

"措辞与结论以算法结果为准。\n")

lines.append(f"## {CN[sec-1]}、方法与环境\n")

lines.append("- 预处理：两级中值滤波去基线 + 0.5–40 Hz 带通 + 50 Hz 陷波")

lines.append("- QRS 检测：自实现 Pan-Tompkins（SPKI/NPKI 双阈值 + 回溯搜索），"

"第二检测器 XQRS 用于事件二次确认")

lines.append("- 质量评估（在仅去直流的原始信号上）：QRS 带比、基线比、工频比、高频比、"

"带通峰度、形态一致性 → 0–1 质量分；另计算 6 子频段能量比/熵（12 维）备查")

lines.append("- 房颤样筛查：RR 域 8 维特征 + 逻辑回归（按记录分组交叉验证训练）")

lines.append("- 五层策略：质量门控 → 分级 → 二次确认 → 人审兜底 → 个体定标")

if p:

lines.append(f"- 人群参数：{p.get('summary', '未提供')}；"

f"人群参考阈值 {p.get('threshold_text', '-')}")

if d.calibrated:

lines.append(f"- 个体定标后阈值：过速 >{d.calibrated['tachy']:.0f} bpm、"

f"过缓 <{d.calibrated['brady']:.0f} bpm、"

f"停搏 >{d.calibrated['pause_s']:.1f} s")

if not p.get("af_enabled", True):

lines.append("- 儿科说明：房颤筛查在 18 岁以下未验证，本次未启用；"

"年龄段心率阈值来自临床参考范围，未经本项目数据重新验证")

elif not p.get("age_known", True):

lines.append("- 人群说明：未提供年龄/性别/BMI，按成人默认阈值处理")

for note in p.get("notes", []):

lines.append(f"- 人群提示：{note}")

lines.append("- 已知限制：本报告的臂带/腕带形态未定标；阈值来自公开数据集，"

"部署到自研设备前必须用自己的数据重新标定\n")

with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:

f.write("\n".join(lines))

return path

def render_all(res, out_dir: str, stem: str = "report", llm_text: str | None = None):

os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)

fig = render_figure(res, os.path.join(out_dir, f"{stem}_fig.png"))

md = render_markdown(res, os.path.join(out_dir, f"{stem}.md"), fig, llm_text=llm_text)

return md, fig

## src/ecg_agent/agent/llm.py（160 行）

"""LLM 解说插件（DeepSeek / OpenAI 兼容接口）。

定位：算法结果 → 大模型改写成"人话版"解读 + 回答追问。

**不参与任何算法决策**——判不判、报不报，全部由五层策略决定；LLM 只负责表达。

硬约束（写进 system prompt，防止模型越界）：

1. 只能说"提示 / 疑似 / 建议就医复核"，禁止"诊断 / 确诊 / 预警 / 患病风险"

2. 只能引用给定数据，不得编造数字；不确定就说不确定

3. 不给用药/治疗建议

4. 明确说明这不是诊断、需医生复核

API Key 读取顺序：环境变量 DEEPSEEK_API_KEY → 项目根目录的 .ds_key 文件（一行）。

没有 key 时所有函数抛 LLMUnavailable，调用方应回退到模板报告。

"""

from __future__ import annotations

import json

import os

from pathlib import Path

import requests

PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[3]

DEFAULT_BASE_URL = "https://api.deepseek.com"

DEFAULT_MODEL = "deepseek-chat"

SYSTEM_PROMPT = """你是一个心电分析助手，负责把算法输出的结构化结果改写成普通人能看懂的解读。

硬约束（必须遵守）：

1. 只能使用"提示""疑似""可能""建议就医复核"这类措辞；禁止使用"诊断""确诊""预警""患病""存在XX病"这类表述。

2. 只能引用下面给出的数据，不得编造任何数字；数据里没有的信息，就说不确定或没测。

3. 不给用药建议、不做治疗指导。

4. 结尾必须写明：本结果由算法自动生成，仅供健康提示、不构成诊断，需医生复核。

5. 已知的限制（如算法做不到的事）要如实转述，不要美化。

写作要求：3 段以内，每段不超过 100 字，用中文，口语化但准确。"""

class LLMUnavailable(RuntimeError):

"""没有配置 API Key，或接口不可用。"""

def api_key() -> str | None:

k = os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY")

if k and k.strip():

return k.strip()

f = PROJECT_ROOT / ".ds_key"

if f.exists():

v = f.read_text(encoding="utf-8").strip()

if v:

return v

return None

def build_context(res) -> str:

"""把 AnalysisResult 压缩成给大模型看的结构化摘要（省 token、防歧义）。"""

d = res.decision

h = res.hrv

lines = []

lines.append(f"【记录】来源 {res.source}，时长 {res.duration_s/60:.1f} 分钟，"

f"有效监测时长占比 {d.coverage*100:.0f}%（信号质量通过门控的窗口比例）")

p = getattr(res, "subject", None) or d.population or {}

if p:

lines.append(f"【受检者】{p.get('summary', '未提供')}；"

f"人群参考阈值 {p.get('threshold_text', '-')}；"

f"阈值口径：人群先验 → 个人基线微调")

if not p.get("af_enabled", True):

lines.append("【人群限制】房颤筛查在 18 岁以下未验证、本次未启用；"

"儿科心率阈值来自年龄段参考范围，未经本项目数据验证。"

"解读时不要下'房颤'结论，也不要套用成人标准。")

lines.append(f"【心率】平均 {h['hr']:.0f} bpm；SDNN {h['sdnn']*1000:.0f} ms；"

f"RMSSD {h['rmssd']*1000:.0f} ms；RR 变异系数 {h['cv_rr']:.3f}；"

f"样本熵 {h['sample_entropy']:.2f}")

lines.append(f"【总体分级】{d.level}（normal=未见需即刻关注；caution=关注；refer=建议尽快就医复核）")

# 只把"可行动"事件（关注/建议就医）逐条给模型；info 级（早搏计数）只给汇总，

# 否则几百条早搏会把 prompt 塞满、还容易让模型抓错重点

alerts = [e for e in d.events if e.severity in ("caution", "refer")]

infos = [e for e in d.events if e.severity not in ("caution", "refer")]

lines.append(f"【上报事件】可行动（关注/建议就医）{len(alerts)} 个；仅计数提示（info）{len(infos)} 个")

for i, e in enumerate(alerts[:15], 1):

lines.append(f"  {i}. {e.kind} 于 {e.start/60:.1f} min，分级 {e.severity}，"

f"置信度 {e.confidence:.2f}，依据：{e.detail}")

if len(alerts) > 15:

lines.append(f"  （另有 {len(alerts)-15} 条未逐条列出）")

if infos:

from collections import Counter

cnt = Counter(e.kind for e in infos)

kinds_cn = {"ectopy": "疑似早搏", "af_suspect": "疑似房颤样", "pause": "长间歇",

"tachy": "心动过速", "brady": "心动过缓"}

desc = "、".join(f"{kinds_cn.get(k, k)} {v} 次" for k, v in cnt.items())

lines.append(f"  info 级（只计数、不上报为报警）：{desc}")

if d.suppressed:

from collections import Counter

cnt = Counter(e.kind for e, _ in d.suppressed)

lines.append(f"【被防误报策略压掉的候选 {len(d.suppressed)} 个】"

f"按类型：{dict(cnt)}；示例原因：{d.suppressed[0][1]}")

lines.append("【五层策略决策日志】")

lines.extend("  " + s for s in d.log)

lines.append("【算法已知限制（必须如实转述）】"

"① 室上性早搏基本检不出；② 房颤样筛查只是提示、不能区分房颤与频发房早；"

"③ 阈值来自公开数据集，未在自研设备上标定；④ 运动伪差下质量门控会偏宽松；"

"⑤ 人群阈值只是先验：儿科档位未在本项目数据上验证，儿童 BMI 应按年龄性别百分位判读。")

return "\n".join(lines)

def chat(messages: list[dict], api_key_override: str | None = None,

base_url: str = DEFAULT_BASE_URL, model: str = DEFAULT_MODEL,

timeout: int = 90) -> str:

key = api_key_override or api_key()

if not key:

raise LLMUnavailable(

"未找到 DeepSeek API Key。设置环境变量后重试：\n"

"  cmd:        set DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxx\n"

"  PowerShell: $env:DEEPSEEK_API_KEY=\"sk-xxxx\"\n"

"  或把 key 写进项目根目录的 .ds_key 文件（一行）")

r = requests.post(

f"{base_url.rstrip('/')}/chat/completions",

headers={"Authorization": f"Bearer {key}", "Content-Type": "application/json"},

json={"model": model, "messages": messages, "temperature": 0.3, "stream": False},

timeout=timeout,

)

if r.status_code != 200:

raise LLMUnavailable(f"接口返回 {r.status_code}：{r.text[:300]}")

data = r.json()

return data["choices"][0]["message"]["content"].strip()

def narrate(res) -> str:

"""把分析结果改写成"人话版"解读。"""

return chat([

{"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT},

{"role": "user", "content":

"下面是一次心电分析的完整结果，请改写成给受检者看的解读。\n\n" + build_context(res)},

])

def ask(res, question: str) -> str:

"""基于本次分析结果回答追问。"""

return chat([

{"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT},

{"role": "user", "content":

"以下是一次心电分析的结构化结果：\n\n" + build_context(res) +

f"\n\n问题：{question}\n\n请基于上面的数据回答；数据里没有的信息明说不确定。"},

])

def dry_run_payload(res, question: str | None = None) -> dict:

"""不调接口，只返回将要发送的 messages（用于自检/演示讲解）。"""

user = (build_context(res) if question is None else

build_context(res) + f"\n\n问题：{question}")

return {"model": DEFAULT_MODEL,

"messages": [{"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT},

{"role": "user", "content": user}]}

__all__ = ["LLMUnavailable", "api_key", "build_context", "chat", "narrate", "ask", "dry_run_payload"]

## src/ecg_agent/cli.py（158 行）

"""命令行入口：ecg-agent

用法示例：

# 基础分析（纯本地，不联网）

python -m ecg_agent.cli analyze --source ppg-dalia:S1 --minutes 30

python -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:203 --start 600 --minutes 30 --layers 裸阈值

# 带大模型解读（联网调 DeepSeek）

python -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:114 --minutes 30 --llm

# 追问（智能体问答：基于本次分析结果回答）

python -m ecg_agent.cli ask --source mitdb:114 --minutes 30 --question "为什么报了6个事件？"

python -m ecg_agent.cli ask --source ppg-dalia:S1 --minutes 30        # 不带问题=进入交互问答

"""

from __future__ import annotations

import argparse

import sys

from .agent import pipeline

from .agent import report as R

from .layers import strategy as S

from .subject import SubjectProfile

def _print_result(res):

print("\n===== 智能体决策日志 =====")

for line in res.log:

print(" ", line)

print("\n===== 结论（提示级，非诊断）=====")

d = res.decision

print(f"  受检者：{d.population.get('summary', '未提供')} | "

f"人群阈值：{d.population.get('threshold_text', '-')}")

print(f"  分级：{R.LEVEL_CN.get(d.level, d.level)} | 上报事件 {d.n_alerts} 个 | "

f"被压掉候选 {len(d.suppressed)} 个 | 有效监测占比 {d.coverage*100:.1f}%")

alerts = [e for e in d.events if e.severity in ("caution", "refer")]

infos = [e for e in d.events if e.severity not in ("caution", "refer")]

for e in alerts:

print(f"  · [{e.severity}] {R.KIND_CN.get(e.kind, e.kind)} "

f"@ {e.start/60:.1f} min（{e.detail}）")

if not alerts:

print("  · （无需要关注的疑似事件）")

if infos:

from collections import Counter

cnt = Counter(e.kind for e in infos)

desc = "、".join(f"{R.KIND_CN.get(k, k)} {v} 次" for k, v in cnt.items())

print(f"  · [info] 仅计数提示（不上报为报警）：{desc}")

def _profile(args):

"""命令行参数 → 受检者档案（全部可选）。"""

return SubjectProfile(age=args.age, sex=args.sex, bmi=args.bmi)

def _add_subject_args(p):

p.add_argument("--age", type=float, default=None,

help="受检者年龄（岁，>0；不填按成人默认阈值）")

p.add_argument("--sex", default=None, choices=["男", "女", "male", "female"],

help="受检者性别（可选；女性过速上限 +2 bpm，弱证据修正）")

p.add_argument("--bmi", type=float, default=None,

help="BMI（kg/m²，可选；>25 时过速上限每 5 单位 +1 bpm，上限 +4）")

def cmd_analyze(args):

res = pipeline.analyze(args.source, minutes=args.minutes, start_s=args.start,

layers=args.layers, profile=_profile(args))

_print_result(res)

llm_text = None

if args.llm:

from .agent import llm

print("\n===== AI 解读（DeepSeek 生成，仅供参考）=====")

try:

llm_text = llm.narrate(res)

print(llm_text)

print("\n（本段由大模型改写，不参与算法判断，仅供健康提示、不构成诊断）")

except llm.LLMUnavailable as e:

print(f"  [跳过] {e}")

except Exception as e:  # 网络等异常不让主流程挂掉

print(f"  [跳过] 大模型调用失败：{type(e).__name__}: {e}")

if args.out:

md, fig = R.render_all(res, args.out, stem=args.stem, llm_text=llm_text)

print(f"\n报告已写出：\n  {md}\n  {fig}")

return 0

def cmd_ask(args):

from .agent import llm

res = pipeline.analyze(args.source, minutes=args.minutes, start_s=args.start,

layers=args.layers, verbose=False, profile=_profile(args))

_print_result(res)

if not llm.api_key():

print("\n[错误] 未配置 DeepSeek API Key：" + str(llm.LLMUnavailable("")))

print("      设置后重试：cmd 里执行  set DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxx")

return 2

def answer(q: str):

print("\n" + "-" * 60)

try:

print(llm.ask(res, q))

except Exception as e:

print(f"[调用失败] {type(e).__name__}: {e}")

if args.question:

answer(args.question)

return 0

print("\n进入问答模式（基于本次分析结果回答；输入 q 退出）")

while True:

try:

q = input("\n问> ").strip()

except (EOFError, KeyboardInterrupt):

print()

break

if not q or q.lower() in ("q", "quit", "exit", "退出"):

break

answer(q)

return 0

def main(argv=None):

ap = argparse.ArgumentParser(prog="ecg-agent", description="心电分析智能体（提示级，非诊断）")

sub = ap.add_subparsers(dest="cmd", required=True)

a = sub.add_parser("analyze", help="分析一段心电记录并出报告")

a.add_argument("--source", required=True,

help="ppg-dalia:S1 / mitdb:100 / file:path.npy")

a.add_argument("--minutes", type=float, default=None, help="分析前 N 分钟（默认全部）")

a.add_argument("--start", type=float, default=0.0, help="起始秒（配合 --minutes 定位片段）")

_add_subject_args(a)

a.add_argument("--layers", default="完整五层", choices=list(S.PRESETS.keys()),

help="五层策略配置（用于消融演示）")

a.add_argument("--out", default="reports", help="报告输出目录（留空=不出文件）")

a.add_argument("--stem", default="report", help="报告文件名前缀")

a.add_argument("--llm", action="store_true", help="追加 DeepSeek 大模型解读（需 API Key）")

a.set_defaults(func=cmd_analyze)

b = sub.add_parser("ask", help="基于分析结果追问（智能体问答，需 API Key）")

b.add_argument("--source", required=True)

b.add_argument("--minutes", type=float, default=None)

b.add_argument("--start", type=float, default=0.0)

_add_subject_args(b)

b.add_argument("--layers", default="完整五层", choices=list(S.PRESETS.keys()))

b.add_argument("--question", "-q", default=None, help="问题；不带则进入交互问答")

b.set_defaults(func=cmd_ask)

args = ap.parse_args(argv)

return args.func(args)

if __name__ == "__main__":

sys.exit(main())

## app.py（684 行）

"""心电分析智能体 · 网页端（Streamlit，本地运行）

启动：

.venv\\Scripts\\python.exe -m streamlit run app.py

或双击项目根目录的「启动网页端.bat」。

功能：选数据源 → 跑五层策略分析 → 看结论/事件/图/决策日志 → 可选 DeepSeek 解读与追问。

口径：所有输出为提示级（疑似 / 建议就医复核），不做诊断。

"""

from __future__ import annotations

import os

import shutil

import sys

import tempfile

import time

sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "src"))

os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

import pandas as pd  # noqa: E402

import streamlit as st  # noqa: E402

from ecg_agent.agent import pipeline  # noqa: E402

from ecg_agent.agent import report as R  # noqa: E402

from ecg_agent.io import db_labels, mitdb, respiban  # noqa: E402

from ecg_agent.layers import strategy as S  # noqa: E402

from ecg_agent.subject import SubjectProfile  # noqa: E402

st.set_page_config(page_title="心电分析智能体", page_icon="❤️", layout="wide")

# ------------------------------------------------------------------ 侧边栏

with st.sidebar:

st.title("❤️ 心电分析智能体")

st.caption("提示级结果 · 非诊断用途 · 需医生复核")

src_kind = st.radio("数据源", ["MIT-BIH 记录（带标注）", "穿戴长时程（PPG-DaLiA）", "上传文件"],

help="MIT-BIH 用于演示与验证；PPG-DaLiA 是真实穿戴 37 小时数据；"

"上传文件支持 .npy / .csv 单文件，或一次上传 WFDB 记录的 .hea+.dat/.mat 多文件")

source = None

if src_kind.startswith("MIT-BIH"):

recs = mitdb.record_ids()

rec = st.selectbox("记录号", recs, index=recs.index("114") if "114" in recs else 0)

st.caption("114 号是低幅+噪声记录，适合演示防误报；100 号是干净窦律记录")

source = f"mitdb:{rec}"

elif src_kind.startswith("穿戴"):

sid = st.selectbox("受试者", respiban.subject_ids(), index=0)

st.caption("每例约 2.5 小时（700 Hz 提取后按 250 Hz 缓存）")

source = f"ppg-dalia:{sid}"

else:

up = st.file_uploader(

"上传数据文件",

type=["npy", "csv", "hea", "dat", "mat"],

accept_multiple_files=True,

help="· .npy / .csv：单文件，需手动填采样率\n"

"· WFDB：一次上传同一记录的 .hea + .dat/.mat（可含标注 .atr），自动识别导联和采样率"

)

if up:

import numpy as np

import wfdb

# 清理之前的临时目录

old_tmp = st.session_state.get("_wfdb_tmp_dir")

if old_tmp and os.path.isdir(old_tmp):

try:

shutil.rmtree(old_tmp)

except Exception:

pass

st.session_state.pop("_wfdb_tmp_dir", None)

if len(up) == 1 and up[0].name.lower().endswith((".npy", ".csv")):

# 单文件模式：.npy / .csv

f = up[0]

fs_up = st.number_input("采样率 Hz", 50, 1000, 250, 10)

tmp = os.path.join("data", "_upload.npy")

os.makedirs("data", exist_ok=True)

if f.name.endswith(".npy"):

arr = np.load(f, allow_pickle=False)

else:

arr = np.loadtxt(f, delimiter=",", ndmin=1)

np.save(tmp, np.asarray(arr, dtype=np.float64).ravel())

source = f"file:{tmp}"

st.caption(f"已载入 {len(arr)} 点，按 {fs_up:.0f} Hz 处理")

st.session_state["_upload_fs"] = fs_up

st.session_state.pop("_wfdb_channels", None)

st.session_state.pop("_wfdb_fs", None)

else:

# 多文件模式：WFDB 记录

# 必须有 .hea，其余 .dat/.mat/.atr 等作为配套文件

hea_files = [f for f in up if f.name.lower().endswith(".hea")]

if not hea_files:

st.error("⚠️ 缺少 .hea 头文件。"

"请在文件对话框中按住 **Ctrl** 同时选中该记录的 `.hea` 和 `.dat`/`.mat` 文件，再一起打开。"

"例如 European ST-T 的 `e0103` 需要同时上传 `e0103.hea` + `e0103.dat`。")

else:

tmp_dir = tempfile.mkdtemp(prefix="wfdb_upload_")

st.session_state["_wfdb_tmp_dir"] = tmp_dir

for f in up:

dest = os.path.join(tmp_dir, f.name)

with open(dest, "wb") as out:

out.write(f.getbuffer())

# 以第一个 .hea 作为主记录

hea_name = hea_files[0].name[:-4]

rec_path = os.path.join(tmp_dir, hea_name)

try:

rec = wfdb.rdrecord(rec_path, physical=True)

channels = list(rec.sig_name)

fs_detected = float(rec.fs)

st.session_state["_wfdb_channels"] = channels

st.session_state["_wfdb_fs"] = fs_detected

st.session_state["_wfdb_rec_path"] = rec_path

st.caption(f"检测到 {len(channels)} 个导联：{', '.join(channels)} ｜ 采样率 {fs_detected:.0f} Hz")

except Exception as e:

st.error(f"读取 WFDB 记录失败：{e}")

channels = []

fs_detected = None

if channels:

# 推荐默认导联

default_candidates = ["II", "MLIII", "ECG", "V1", "V2", "V5"]

default_ch = next((c for c in default_candidates if c in channels), channels[0])

channel = st.selectbox(

"导联/通道",

channels,

index=channels.index(default_ch),

help="12 导联建议选 II；European ST-T 建议选 MLIII；BUT-QDB 单导联选 ECG"

)

source = f"wfdb:{rec_path}|{channel}"

st.caption(f"已选导联：{channel}")

# 尝试读取数据库参考标注（如果上传的是已知数据库中的记录）

db_label = db_labels.lookup(source)

if db_label:

st.info(f"数据库参考标注：{db_label}")

else:

st.info("请选择文件上传：\n"

"· `.npy` / `.csv`：选单个文件即可\n"

"· WFDB 记录：在文件对话框里按住 **Ctrl** 同时选中 `.hea` + `.dat`/`.mat`（可含 `.atr`）再打开")

# 清理可能残留的状态

for k in ["_wfdb_channels", "_wfdb_fs", "_wfdb_rec_path"]:

st.session_state.pop(k, None)

st.divider()

st.subheader("受检者信息（可选）")

age_in = st.number_input("年龄（岁，0=未填写）", 0.0, 120.0, 0.0, 1.0,

help="儿童填实际年龄；1 个月以下可填 0.1。0 表示未填写，按成人默认")

sex_cn = st.selectbox("性别", ["未填写", "男", "女"])

bmi_in = st.number_input("BMI（0=未填写）", 0.0, 60.0, 0.0, 0.1,

help="用于过速上限的弱修正；儿童 BMI 应按年龄性别百分位判读")

profile = SubjectProfile(age=age_in or None,

sex=None if sex_cn == "未填写" else sex_cn,

bmi=bmi_in or None)

with st.expander("人群参数说明"):

st.caption("阈值顺序：人群先验 → 本人前 5 分钟基线微调。"

"年龄段心率区间来自临床参考范围；性别/BMI 只做过速上限的弱修正。"

"儿科档位未在本项目数据上验证，房颤筛查在 18 岁以下不启用。")

st.divider()

minutes = st.number_input("分析时长（分钟，0=全部）", 0.0, 600.0, 30.0, 5.0)

start = st.number_input("起始位置（秒）", 0.0, 100000.0, 0.0, 60.0)

layers = st.selectbox("五层策略", list(S.PRESETS.keys()),

index=list(S.PRESETS.keys()).index("完整五层"))

st.caption("选「裸阈值」对比：同一条记录会出现大量误报")

run = st.button("▶ 开始分析", type="primary", width="stretch")

st.divider()

from ecg_agent.agent import llm

ok = bool(llm.api_key())

st.caption(f"DeepSeek：{'已配置 ✅' if ok else '未配置（AI 解读不可用）'}")

# ------------------------------------------------------------------ 执行分析

if run and source:

if source.startswith("file:"):

# 上传文件用指定采样率：临时改写 load_source 的默认 250

minutes_v = minutes or None

start_v = start

with st.spinner("读数据 → 预处理 → 双检测器 → 质量评估 → 五层策略…"):

t0 = time.time()

res = pipeline.analyze(source, minutes=minutes_v, start_s=start_v, layers=layers,

verbose=False, profile=profile)

# 上传文件若采样率不是 250，重采样一次

fs_up = float(st.session_state.get("_upload_fs", 250))

if abs(fs_up - 250.0) > 1e-6:

from ecg_agent.algorithms.preprocess import preprocess

res.x, res.fs = preprocess(res.x, res.fs, target_fs=250.0)

res.log.append(f"[工具:preprocess] 上传文件按 {fs_up:.0f} Hz → 250 Hz 重采样")

elapsed = time.time() - t0

else:

with st.spinner("读数据 → 预处理 → 双检测器 → 质量评估 → 五层策略…"):

t0 = time.time()

res = pipeline.analyze(source, minutes=(minutes or None), start_s=start,

layers=layers, verbose=False, profile=profile)

elapsed = time.time() - t0

st.session_state["res"] = res

st.session_state["elapsed"] = elapsed

st.session_state["chat"] = []

res = st.session_state.get("res")

if res is None:

st.info("👈 在左侧选好数据源和参数，点「开始分析」。\n\n"

"**建议第一次这样试**：数据源选 MIT-BIH、记录号 **114**、时长 30 分钟、"

"五层策略选「裸阈值」跑一次，再选「完整五层」跑一次——对比上报事件数。")

st.stop()

d = res.decision

st.caption(f"来源 `{res.source}` ｜ 时长 {res.duration_s/60:.1f} 分钟 ｜ "

f"分析耗时 {st.session_state.get('elapsed', 0):.1f} 秒 ｜ 策略：{layers}")

_p = d.population or {}

if _p:

st.caption(f"受检者：{_p.get('summary', '未提供')} ｜ "

f"人群参考阈值：{_p.get('threshold_text', '-')}")

c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)

c1.metric("总体分级", {"normal": "未见需即刻关注", "caution": "关注", "refer": "建议就医复核"}.get(d.level, d.level))

c2.metric("上报事件", d.n_alerts)

c3.metric("被压掉候选", len(d.suppressed))

c4.metric("有效监测占比", f"{d.coverage*100:.0f}%")

tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs(["📋 结论与事件", "📈 图", "🧠 决策日志", "💬 AI 解读 & 追问"])

with tab1:

if d.level == "normal" and d.n_alerts == 0:

st.success("本次记录未见需要即刻关注的疑似异常心律。")

elif d.level == "refer":

st.warning(f"总体分级：建议就医复核。检出 {d.n_alerts} 处需要提示的疑似心律变化，建议携带完整记录就医复核。")

else:

st.warning(f"总体分级：关注。检出 {d.n_alerts} 处需要提示的疑似心律变化，建议携带完整记录就医复核。")

if res.short_record:

s = res.short_record

st.divider()

st.markdown("**短记录逐拍摘要**（记录较短，补充 30 秒窗筛查未覆盖的信息）")

if s.get("too_few_beats"):

st.info("心拍过少，无法做逐拍摘要。")

else:

c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)

c1.metric("总心拍数", s["n_beats"])

c2.metric("平均心率", f"{s['hr_mean']:.0f} bpm")

c3.metric("疑似早搏", s["suspected_ectopy"])

c4.metric("宽 QRS", s["suspected_wide_qrs"])

st.caption(f"心率范围 {s['hr_min']:.0f}–{s['hr_max']:.0f} bpm ｜ "

f"节律{'整齐' if s['regular'] else '不齐'}（RR CV {s['rr_cv']:.3f}）")

if s["beat_details"]:

beat_df = pd.DataFrame([

{"时间(s)": b["time_s"],

"前RR(s)": b["rr_prev_s"] if b["rr_prev_s"] is not None else "-",

"后RR(s)": b["rr_next_s"] if b["rr_next_s"] is not None else "-",

"QRS宽(ms)": round(b["width_s"] * 1000) if b["width_s"] else 0,

"形态相关": b["morph_corr"],

"标记": {"normal": "正常", "suspected_ectopy": "疑似早搏"}.get(b["flag"], b["flag"])}

for b in s["beat_details"]

])

st.dataframe(beat_df, use_container_width=True, hide_index=True, key="beat_details_df")

if res.db_label:

st.info(f"**数据库参考标注**：{res.db_label}")

st.divider()

st.markdown("**上报事件**")

alerts = [e for e in d.events if e.severity in ("caution", "refer")]

alerts_df = pd.DataFrame(

[{"类型": R.KIND_CN.get(e.kind, e.kind), "时间(分)": round(e.start / 60, 1),

"分级": R.LEVEL_CN.get(e.severity, e.severity),

"置信度": round(e.confidence, 2), "依据": e.detail} for e in alerts],

columns=["类型", "时间(分)", "分级", "置信度", "依据"]

)

st.dataframe(alerts_df, use_container_width=True, hide_index=True, key="alerts_df")

infos = [e for e in d.events if e.severity not in ("caution", "refer")]

if infos:

from collections import Counter

cnt = Counter(e.kind for e in infos)

st.markdown("**仅计数提示（不上报为报警）**：" +

"、".join(f"{R.KIND_CN.get(k, k)} {v} 次" for k, v in cnt.items()))

else:

st.markdown("**仅计数提示（不上报为报警）**：（无）")

with st.expander(f"被防误报策略压掉的候选（{len(d.suppressed)} 个，可审计）", expanded=False):

supp_df = pd.DataFrame(

[{"类型": R.KIND_CN.get(e.kind, e.kind), "时间(分)": round(e.start / 60, 1),

"压掉原因": why} for e, why in d.suppressed[:200]],

columns=["类型", "时间(分)", "压掉原因"]

)

st.dataframe(supp_df, use_container_width=True, hide_index=True, key="suppressed_df")

st.caption("本结果由算法自动生成，仅供健康提示、**不构成诊断**，需医生复核。")

with tab2:

os.makedirs("reports/_web", exist_ok=True)

fig_path = os.path.join("reports", "_web", "fig.png")

R.render_figure(res, fig_path)

st.image(fig_path, width="stretch")

with tab3:

st.code("\n".join(res.log), language="text")

st.caption("这是智能体的决策过程：每一步调用哪个工具、每个候选事件为什么被压掉，全部可追溯。")

with tab4:

if not ok:

st.warning("未配置 DeepSeek API Key，AI 解读不可用。\n\n"

"配置方法：项目根目录放一个 `.ds_key` 文件（内容一行 key），"

"或设置环境变量 `DEEPSEEK_API_KEY`。")

else:

from ecg_agent.agent import llm

if st.button("生成 AI 解读（把结果改写成给受检者看的人话）"):

with st.spinner("调用 DeepSeek…"):

try:

st.session_state["narr"] = llm.narrate(res)

except Exception as e:

st.error(f"调用失败：{type(e).__name__}: {e}")

if st.session_state.get("narr"):

st.markdown(st.session_state["narr"])

st.caption("本段由大语言模型改写，不参与算法判断；措辞与结论以算法结果为准。")

st.divider()

st.markdown("**追问**（基于本次分析结果回答）")

for q, a in st.session_state.get("chat", []):

with st.chat_message("user"):

st.write(q)

with st.chat_message("assistant"):

st.write(a)

q = st.chat_input("例如：为什么报了 6 个事件、另外 55 个被压掉？会不会漏诊？")

if q:

with st.chat_message("user"):

st.write(q)

with st.chat_message("assistant"):

with st.spinner("思考中…"):

try:

a = llm.ask(res, q)

except Exception as e:

a = f"[调用失败] {type(e).__name__}: {e}"

st.write(a)

st.session_state.setdefault("chat", []).append((q, a))

# ================= 模拟实时心电监测 =================

import numpy as np

from scipy.signal import resample_poly

from fractions import Fraction

# 实时监测分析窗：必须长于 AF 滑窗（30 s）+ 一个完整 RR 周期，

# 否则 screen_af_windows 的 "t + win <= 最后一个 R 波" 一个窗都取不到，

# 房颤永远不会被评估（这是原来"跑起来但不出结论"的直接原因）。

LIVE_WINDOW_S = 60.0

@st.fragment(run_every=1.0)

def show_live_monitor():

st.divider()

st.subheader("📡 模拟实时心电监测")

st.caption(

"已有数据模拟设备输入：每次接收1秒，"

f"每5秒分析最近 {LIVE_WINDOW_S:.0f} 秒。仅作原型演示，非心梗诊断。"

"实时模式只做单窗判定；跨窗持续确认请看上方离线分析。"

)

# 独立保存监测状态，不使用上方整段分析的结果。

if "_live_monitor" not in st.session_state:

st.session_state["_live_monitor"] = {

"raw": None,

"fs": None,

"cursor": 0,

"running": False,

"last_analysis": 0,

"hr": None,

"coverage": None,

"events": [],

"seen": set(),

"message": "请先点击“载入当前数据”。",

"error": "",

"cost": None,

"label": "",

}

m = st.session_state["_live_monitor"]

b1, b2, b3, b4 = st.columns(4)

load_clicked = b1.button(

"① 载入当前数据", key="live_load"

)

start_clicked = b2.button(

"▶ 开始 / 继续", key="live_start"

)

pause_clicked = b3.button(

"⏸ 暂停", key="live_pause"

)

reset_clicked = b4.button(

"↺ 重新开始", key="live_reset"

)

if load_clicked:

m["running"] = False

try:

if not source:

raise ValueError("请先在左侧选择数据源。")

# 文件上传分支单独读取，避免原项目将采样率固定为250。

if source.startswith("file:"):

raw = np.load(

source.split(":", 1)[1],

allow_pickle=False,

)

fs = float(

st.session_state.get("_upload_fs", 250)

)

a = int(float(start) * fs)

b = (

a + int(float(minutes) * 60 * fs)

if minutes > 0 else len(raw)

)

raw = raw[a:b]

else:

raw, fs = pipeline.load_source(

source,

minutes=float(minutes) if minutes > 0 else None,

start_s=float(start),

)

raw = np.asarray(raw, dtype=float)

if raw.ndim != 1:

raise ValueError("当前版本需要单导联的一维数据。")

if not np.isfinite(fs) or fs <= 0:

raise ValueError("采样率无效。")

if len(raw) < int(30 * fs):

raise ValueError("请至少选择30秒数据。")

if not np.all(np.isfinite(raw)):

raise ValueError("数据包含缺失值或无穷值，请先清理。")

m.update({

"raw": raw,

"fs": float(fs),

"cursor": 0,

"running": False,

"last_analysis": 0,

"hr": None,

"coverage": None,

"events": [],

"seen": set(),

"message": "数据已就绪，点击“开始 / 继续”。",

"error": "",

"cost": None,

"label": str(source),

"layers": layers,

"offset": float(start),

})

except Exception as exc:

m["raw"] = None

m["error"] = f"载入失败：{exc}"

if pause_clicked:

m["running"] = False

if reset_clicked and m["raw"] is not None:

m.update({

"cursor": 0,

"running": False,

"last_analysis": 0,

"hr": None,

"coverage": None,

"events": [],

"seen": set(),

"message": "已归零，点击“开始 / 继续”。",

"error": "",

"cost": None,

})

if start_clicked:

if m["raw"] is None:

m["error"] = "请先点击“载入当前数据”。"

elif m["cursor"] >= len(m["raw"]):

m["message"] = "数据已结束，请先点击“重新开始”。"

else:

m["running"] = True

m["error"] = ""

# 按数据时间推进：一次仅交付1秒，不跳过数据。

# 分析较慢时会延长墙钟时间，因此这是模拟流，不是硬实时系统。

if m["running"] and m["raw"] is not None:

fs = m["fs"]

n = len(m["raw"])

m["cursor"] = min(

n, m["cursor"] + max(1, int(round(fs)))

)

cursor = m["cursor"]

if cursor < int(round(LIVE_WINDOW_S * fs)):

m["message"] = (

f"积累数据中：{cursor / fs:.0f}/{LIVE_WINDOW_S:.0f} 秒；"

"凑满一个分析窗后开始输出提示。"

)

else:

due = (

cursor - m["last_analysis"] >= int(round(5 * fs))

or cursor == n

)

if due:

# 只截取已收到的数据，最多最近 LIVE_WINDOW_S 秒。

left = max(0, cursor - int(round(LIVE_WINDOW_S * fs)))

received = m["raw"][left:cursor].copy()

begin = time.perf_counter()

try:

# 原分析管线的file输入默认250Hz，

# 因此先正确转换当前窗口的采样率。

ratio = Fraction(

250.0 / fs

).limit_denominator(10000)

window = resample_poly(

received,

ratio.numerator,

ratio.denominator,

)

# 每个窗口使用独立临时文件，分析后自动清理。

with tempfile.TemporaryDirectory(

prefix="ecg_live_"

) as tmp_dir:

path = os.path.join(tmp_dir, "window.npy")

np.save(path, window)

current = pipeline.analyze(

"file:" + path,

layers=m["layers"],

verbose=False,

profile=profile,

# 单窗场景：60 s 只够 1 个 30 s AF 窗，

# 跨窗二次确认（离线默认 2 窗）在这里做不到

screen_overrides={"af_min_windows": 1},

)

m["cost"] = time.perf_counter() - begin

m["last_analysis"] = cursor

hr = float(current.hrv.get("hr", np.nan))

m["hr"] = (

hr if np.isfinite(hr) and hr > 0 else None

)

m["coverage"] = float(current.decision.coverage)

# 记录本窗口内的提示事件。

# 检出时间与事件发生时间分别保存。

for event in current.decision.events:

if event.severity not in ("caution", "refer"):

continue

event_start = left / fs + float(event.start)

event_end = left / fs + float(event.end)

# 重叠滑窗可能重复检出同一事件。

duplicate = any(

old["_kind"] == event.kind

and event_start <= old["_end"] + 1.0

and event_end >= old["_start"] - 1.0

for old in m["events"]

)

if duplicate:

continue

m["events"].append({

"_kind": event.kind,

"_start": event_start,

"_end": event_end,

"类型": R.KIND_CN.get(

event.kind, event.kind

),

"事件起点（秒）": round(event_start, 1),

"检出时刻（秒）": round(cursor / fs, 1),

"分级": R.LEVEL_CN.get(

event.severity, event.severity

),

"依据": event.detail,

})

m["message"] = (

f"最近一次分析覆盖 "

f"{left / fs:.0f}–{cursor / fs:.0f} 秒。"

)

m["error"] = ""

except Exception as exc:

m["running"] = False

m["hr"] = None

m["coverage"] = None

m["error"] = f"分析失败，已暂停：{exc}"

if cursor >= n:

m["running"] = False

m["message"] += " 数据已全部接收。"

if m["error"]:

st.error(m["error"])

if m["raw"] is None:

st.info(m["message"])

return

fs = m["fs"]

cursor = m["cursor"]

elapsed = cursor / fs

total = len(m["raw"]) / fs

status = (

"运行中" if m["running"]

else "已结束" if cursor >= len(m["raw"])

else "暂停 / 待开始"

)

st.write(

f"状态：{status} ｜ 已接收 {elapsed:.1f}/{total:.1f} 秒"

)

st.caption(

f"已载入来源：{m['label']} ｜ "

f"原记录起点：{m['offset']:.0f} 秒。"

"下方时间均相对于该起点。"

)

st.progress(min(elapsed / total, 1.0))

# 波形只使用已经交付给监测器的原始数据。

plot_left = max(0, cursor - int(round(10 * fs)))

if cursor - plot_left >= 2:

frame = pd.DataFrame({

"时间（秒）": np.arange(plot_left, cursor) / fs,

"心电幅值": m["raw"][plot_left:cursor],

})

st.line_chart(

frame,

x="时间（秒）",

y="心电幅值",

height=300,

)

else:

st.info("点击开始，接收并显示心电数据。")

c1, c2, c3 = st.columns(3)

c1.metric(

"最近分析窗平均心率",

f"{m['hr']:.0f} bpm" if m["hr"] is not None else "等待分析",

)

c2.metric(

"最近分析窗有效占比",

f"{m['coverage'] * 100:.0f}%"

if m["coverage"] is not None else "等待分析",

)

c3.metric("累计提示事件", len(m["events"]))

st.info(m["message"])

if m["cost"] is not None:

st.caption(

f"上次窗口分析耗时：{m['cost']:.2f}秒。"

"分析期间输入暂缓，不丢弃样本；"

"运行速度可能慢于真实时间。"

)

st.markdown("**随数据接收生成的事件列表**")

if m["events"]:

visible = [

{k: v for k, v in row.items() if not k.startswith("_")}

for row in m["events"]

]

st.dataframe(

pd.DataFrame(visible),

use_container_width=True,

hide_index=True,

)

else:

st.write("暂无提示事件；不表示已排除疾病。")

st.caption(

"本版逐窗调用原有离线算法：每次只保留最近 "

f"{LIVE_WINDOW_S:.0f} 秒，房颤按单窗判定；"

"离线版的跨窗二次确认在这里不生效，可靠性低于离线分析。"

)

show_live_monitor()

# 9　心得与结果

## 9.1　做成了什么

从结果上看，这套系统已经具备一个「可演示、可复算、可复核」的完整闭环：三类数据源能接入；五步管线能在 CPU 上跑到约 390 倍实时；五层策略能把 114 号的 37 条裸阈值压到 6 条，把窦律时段报警率降 69%；报告能自动生成结论、事件表、附录、四联图和决策日志；网页端能选数据源、填人群参数、跑分析、看日志、生成 AI 解读、做追问；实时监测能在 80 秒时报出房颤样事件。

更重要的是，系统知道自己不能做什么：S 类室上早做不出来，低幅记录会漏检，儿科阈值没有验证，所有阈值都需要自采数据重标。这些限制不是写在最后一页的免责声明，而是体现在代码（儿科关闭房颤、L5 rate_fixed）、界面（提示级措辞、可靠性说明）和报告（附录、已知限制）里。

## 9.2　三个工程判断

第一，决策用规则，不用大模型。医疗场景要可追责：同样输入必须同样输出，每个结论要能解释。大模型今天是概率的，明天可能换版本，不能让它直接下判断。所以系统把「判不判」交给规则和五层策略，把「怎么说」交给模型，并在 prompt 里写死边界。

第二，不靠调高阈值压误报。把阈值调高，数字会好看，但会漏掉真实事件，而且无法解释。五层策略的做法是逐层过滤、每层留痕：被压掉的候选进附录，写清是质量分低、第二检测器没复现，还是个体基线不支持。这样即使被追问，也能指出具体原因。

第三，边界是产品的一部分。儿科房颤筛查不能因为「表格不好看」就打开；低幅漏检不能因为「演示数字好看」就藏起来。把边界写进代码、界面、报告和 PPT，短期看是减分，长期看是让系统可信的唯一方式。

## 9.3　对「智能体」的理解

这个项目里的「智能体」不是一个会聊天的机器人，而是一个会编排工具、会拒绝下结论、会留下决策日志的执行体：它按顺序调用 load、preprocess、detect_qrs、assess_quality、hrv_features、apply_layers，每一步记录耗时和结果；它会在信号质量不够时压掉候选，会在两个检测器不一致时降级，会在报告里写「建议就医复核」而不是「确诊」。这些行为是规则驱动的，但已经构成了「观察—决策—行动」的闭环。

大模型在这里是表达层，不是决策层。它能把结构化结果改写成受检者能看懂的话，能结合日志回答「为什么报了 6 个事件」，但它不能改变事件、不能新增数字、不能下诊断。这个分工是刻意的，也是我认为医疗 AI 产品应该有的样子。

## 9.4　复现比「能跑」难

这次最大的体会是：让代码跑起来只是第一步，让结果可信要难得多。随包 venv 指向别人电脑、端口被系统保留、数据只有 5 条、results 目录缺失、实时窗口取不到房颤窗、L3 阈值写死成人标准——这些问题都不会在「demo 跑通」时暴露，只会在你认真核对每一个数字时暴露。

也是在这个过程中，我发现 114 号的 6 个事件里有假事件。如果没有拿逐拍标注去核对，这个报告就会把「37 → 6」讲成一个漂亮但不可靠的成功案例。现在我更愿意把「哪些地方会错、错到什么程度、怎么发现」写清楚，而不是只报一个好看的数字。

## 9.5　不足与下一步

不足主要有四点：第一，QRS 检测在低幅记录上仍有漏检，114 / 203 的假事件就是证据；第二，S 类室上早基本做不出来，F1 只有 8%；第三，儿科阈值没有数据验证，房颤筛查在 18 岁以下关闭；第四，所有阈值来自公开数据，换到自研设备必须重新标定。

下一步按优先级排：先把心拍分类模块回灌检测器，用 QRS 宽度和形态模板做二次判决，修 114 / 119 / 203 的残余误差；再给房颤筛查补 P 波和房扑特征，目标把特异度提到 95% 以上；然后等硬件组设备出来，用 5–10 人的实测数据重标质量门控和个体定标阈值；最后才是接入更多大模型能力。

# 10　对课程的看法与建议

这门课最有价值的地方，是把「算法落地」和「防误报」绑在一起。很多课程只要求把模型跑出 accuracy，这门课要求你回答：这个报警能不能行动？假阳性怎么压？每一层为什么存在？这些问题逼着我们从「指标思维」走到「产品思维」。我在做五层策略和报告时，感受最明显：一个 99% 准确的模型，如果每小时报 6 次假警，医生是不会用的。

第二个优点是强调公开数据和可复算。MIT-BIH 有逐拍标注，PPG-DaLiA 有真实穿戴长时程，两者分工清楚：前者报指标，后者演长时程。所有指标都能用 scripts/ 复跑，report 里也写清了数据来源和限制。这比「用自己采的几条数据报一个漂亮数字」可信得多。

下面是我对课程的具体建议，按我认为的优先级排列。

第一，验收口径尽量前置。五层策略的「每层单独报数 + 串联总报数 + 有效监测时长占比」这个口径，如果能在课程一开始就明确，学生就不用后期返工。我们是在做完演示之后才把这个口径对齐的，中间改了不少报告和 PPT。

第二，数据与环境尽量统一。随包只带 5 条记录、results 目录缺失、PPG 只有 S1，这些都会让学生在答辩前才发现「全库指标复算不了」。建议课程提供统一的数据包或镜像，或者在第一次课上就说明「哪些指标必须现场复算、哪些可以引用文档」。

第三，增加一次中期代码评审或复现检查。不需要很重，只要让每组用一条命令跑出结果，并解释一个被压掉的候选为什么被压掉。这样能尽早发现「demo 能跑但结论不成立」的问题，也能逼着大家把决策日志做出来。

第四，建议请临床或监管背景的老师讲一次「提示级 vs 诊断」的边界。很多同学（包括我）一开始会觉得「提示级」只是措辞问题，听完才会明白它直接决定注册路径、责任边界和产品能不能上线。这个内容越早讲越好。

第五，建议把「失败案例」纳入评分。现在大家倾向于报喜不报忧，但真正有价值的是：哪条记录漏检了、为什么、怎么发现的、下一步怎么修。如果课程明确鼓励如实报告失败案例，学生会更愿意做诚实的验证，而不是只挑好看的记录演示。

第六，资源和节奏可以再友好一点。算法、策略、网页、报告四块都有最低交付物，建议分阶段检查，避免最后一周同时赶代码、报告和 PPT。如果课程能提供统一的 GPU 或 API 额度，或者明确「离线优先、API 只做表达层」，大家在技术选型上会更有方向。

总的来说，这门课让我第一次完整地走完「数据—算法—策略—产品—表达」的链路，也让我意识到：医疗 AI 最难的不是把模型做复杂，而是把边界说清楚、把误报压下去、把每个结论做得可复核。这一点比任何一个准确率数字都更有价值。

# 11　参考资料

[1] Moody G B, Mark R G. The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 2001.

[2] Goldberger A L, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals. Circulation, 2000.

[3] Reiss A, Indlekofer I, Schmidt P, Van Laerhoven K. Deep PPG: Large-scale heart rate estimation with convolutional neural networks. Sensors, 2019.（PPG-DaLiA 数据集）

[4] Pan J, Tompkins W J. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1985.

[5] WFDB Software Package. PhysioNet. https://physionet.org/content/wfdb/

[6] scikit-learn: Machine Learning in Python. https://scikit-learn.org/

[7] Streamlit Documentation. https://docs.streamlit.io/

[8] DeepSeek API Documentation. https://api-docs.deepseek.com/

[9] 本项目 docs/算法进展.md、docs/演示与讲解脚本.md、README.md（项目内部资料，2026）。

# 附录 A　文件结构

ecg_agent_v1.0/

├─ app.py                      Streamlit 网页端与实时监测

├─ start_web.bat               一键启动（端口 8600）

├─ requirements.txt            依赖清单

├─ README.md                   快速开始与说明

├─ 安装说明.txt                 安装与常见问题

├─ .ds_key                     DeepSeek Key（不提交）

├─ data/

│  ├─ mitdb/                   MIT-BIH 记录（随包 5 条）

│  └─ cache/ppg_dalia/         PPG-DaLiA S1 缓存

├─ models/af_logreg.joblib     房颤逻辑回归模型

├─ src/ecg_agent/

│  ├─ subject.py               人群参数

│  ├─ algorithms/              预处理、质量、QRS、HRV、筛查

│  ├─ layers/strategy.py       五层防误报

│  ├─ agent/                   管线、报告、LLM

│  ├─ io/                      MIT-BIH / PPG / 外部库

│  └─ cli.py                   命令行入口

├─ scripts/                    演示、评测、消融、画图

├─ docs/                       算法进展、演示脚本、本报告

└─ reports/                    演示生成的报告与图

# 附录 B　命令速查

表 12　常用命令

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 启动网页端 | 双击 start_web.bat，或 python -m streamlit run app.py --server.port 8600 |
| 跑演示 | python scripts/demo.py |
| 分析 114 号 | python -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:114 --minutes 30 |
| 裸阈值对照 | python -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:114 --minutes 30 --layers 裸阈值 |
| 婴儿档 | python -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:100 --minutes 5 --age 0.5 |
| AI 解读 | python -m ecg_agent.cli analyze --source mitdb:114 --minutes 30 --llm |
| 追问 | python -m ecg_agent.cli ask --source mitdb:114 --minutes 30 -q "为什么报了 6 个事件？" |
| 补全数据 | python scripts/setup_data.py --mitdb |

# 附录 C　术语表

表 13　术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| ECG | 心电图（Electrocardiogram） |
| QRS | 心室除极波群，R 波是其中的主峰 |
| HRV | 心率变异性，常用 SDNN、RMSSD、pNN50 描述 |
| AF / AFIB | 心房颤动，本项目只做「房颤样」提示 |
| Se / PPV / Sp | 敏感度 / 阳性预测值 / 特异度 |
| SQI | 信号质量指数，本项目用 0–1 的质量分表示 |
| L1–L5 | 五层策略：质量门控、分级、二次确认、人审兜底、个体定标 |
| WFDB | PhysioNet 的心电数据格式与工具库 |
| 提示级 | 只提示「疑似 / 建议就医复核」，不做诊断、不做预警 |